深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病床清洗消毒烘干机 | 1.▲清洗舱容积：≥6000升，内室尺寸（长×宽×高 mm）：（2100*1400*2100）mm±50mm，外形尺寸（长×宽×高 mm）：（2500*2800*2500）mm±100mm。（提供产品彩页及技术白皮书佐证） 2.清洗舱结构：整体由顶板,底板及侧板等平板拼接而成，各平板间采用螺纹连接，非焊接方式固定，清洗舱外部贴有双层性能优良的绝缘隔热材料（提供清洗舱内部结构实物图片）。 3.材质要求：舱体≥2mm厚304L不锈钢拉丝板，清洗架：316L不锈钢，外装采用304不锈钢拉丝板。 4.门设计要求：开门方式为左右平移门； 双门通道型、双门可实现互锁：门玻璃采用夹层钢化防爆玻璃结构；隔音隔热；门采用压门杆结构的门密封装置，主动压紧方式；密封门自锁设计：密封门未关闭，程序无法启动，程序运行结束后，才能开启密封门；密封门在关闭过程中，遇到障碍，能够自动返回，避免挤伤操作员或损坏设备和器械；自动门槛：开门后，门槛自动移动填补密封门留下的空隙，实现带轮手推车无障碍进入内室，方便操作。 5.快速管路设计：快速预热水箱设计，双水箱设计。 6.▲喷淋方式：多排可自动左右摆动的喷头＞95个，分布于内壁两侧，全方位喷淋，覆盖清洗死角。（提供深圳市医院用户舱体内所有喷淋头的实物图片，并注明用户名称） 7.干燥系统：风机供风，汽电双级加热系统。（提供汽电双级加热系统实物照片）；清洗舱内部有＞11个进风口，保证热风在清洗舱体内的均匀分布，提高干燥效率。（提供深圳市医院用户舱体内所有进风口的实物图片佐证，并注明用户名称） 8.温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度≥0.1℃。 9.加热方式：蒸汽加热，消毒温度：70℃～93℃可调。 10.能耗：耗水量≤150L/步；耗汽量≤45Kg/循环。 11.▲循环泵：双循环泵喷淋系统，不锈钢泵体材质AISI316或以上材质，叶轮材质AISI316或以上材质，流量≥1400L （提供深圳市医院用户产品的双循环泵实物图片，并提供循环泵的说明书及用户名称佐证)。 12.阀门：主要阀门采用气动阀，口径≥2寸。 13.空气过滤器：过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到H13级（99.99%）。 14.控制系统：采用工业模块化PLC控制器，非民用安卓操作系统；界面显示：≥10寸彩色触摸屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能。 15.超温保护：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；风压低保护：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源；门障碍保护：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行；过流保护：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 16.记录方式：设备配有打印机，可自动打印温度、时间数据、曲线，并能打印A0值；在去污区获取打印记录，可连接追溯系统； 17.程序：＞4套预置程序，＞4套自定义程序，程序用户可根据需要进行程序编辑；运行时间：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程运行时间≤50分钟(车架清洗)（提供运行曲线图）。 18.自动倾斜功能：清洗结束后，清洗舱的整个底盘及清洗架可自动向一侧倾斜一定角度，以消除清洗物品中的积水（提供该款清洗机运行过程中，清洗机底盘及清洗架自动倾斜过程的视频） 19.▲产品消毒效果性能：产品符合中华人民共和国医药行业标准YYT 0734.1-2018、YYT 0734.2-2018清洗消毒器要求及EN ISO 15883认证（提供二类产品注册证及EN ISO 15883检测报告）；设备运行消毒盒、外车、手术床、手术鞋等程序，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等杀灭对数值均>3.00，达到国家消毒标准。（提供产品的卫生安全评价报告、中国疾控中心检测的的清洗消毒效果检测报告） 20.安装方式:地上或地坑式安装。 21.使用寿命：≥10年（提供产品卫生安全评价报告及产品铭牌佐证） 配置清单 1、主机1台 2、消毒车1辆 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |