-深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洗消系统 | 一、清洗槽 1、清洗槽由四个内镜专业洗消槽组成，分别为初洗酶洗槽、漂洗槽、消毒槽和终末漂洗槽组成，槽体采用进口ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、坚固耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长，既美观又能保护内镜。 2、台面采用内倾斜式防泛水设计，避免流水污染柜门或室内地面。 3、台面离地高度≥880mm，台面前端采用大弧形设计，支撑位合理舒适，符合人体工程学设计。 4、小单方槽外尺寸≤（长600mm×宽660mm）、大单方槽≤（长700mm×宽660mm）、小双方槽外尺寸≤（长1200mm×宽660mm）、大双方槽外尺寸≤（长1400mm×宽660mm）、转角槽外尺寸≤（长660mm×宽660mm）、扇型转角槽外尺寸≤长（785mm×宽785mm）。 |
|  |  | 二、干燥台 1、干燥台采用进口ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长。 2、长度尺寸≤1700mm，宽度≤660 mm。 3、干燥台配置空气过滤减压装置，压力显示装置，显示精度为≤0.02MPa，空气过滤器能过滤直径≥0.2μm的微粒。 |
|  |  | 三、功能背板及柜体 1、背板采用304不锈钢； 2、背板上需定制不锈钢柜体，便于存放洗消物品； 3、背板中空位置可安装电路及水气管路，结构合理、美观； 4、支架要求全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.5mm，台面离地高度≥880mm； 5、柜体采用分段式柜体,柜体底部离地高度≥50mm； 6、柜门采用铝合金和特殊晶钢玻璃制成，环保、防潮、防水、耐酸碱； |
|  |  | 三、微电脑控制器 1、采用单片机微电脑控制，采用LED液晶显示屏。 2、触摸式按键，多种功能控制由菜单支持选用和调整。 3、各个程序运行时间均可调，程序运行时具有倒计时显示，运行结束有声讯提示信号 |
|  |  | 四、多功能灌流器/水气灌注器 1、用于清洁内镜内管道残留的污物、水、酶液、消毒液等，以达到清洁内镜内管道的目的。 2、通过微电脑控制器自动完成注水冲洗、注气干燥功能。 3、快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的不锈钢快速快接，具有锁紧装置，耐磨、防腐蚀，使用方便快捷，单手可操作。 4、内置灌流管采用优质PTFE材料，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀 |
|  |  | 五、酶液/消毒液灌注器 1、用于内镜内管道酶液、消毒液的循环灌流，以达到清洗或消毒内镜内管道的目的。 2、可选择手动模式或自动模式，手动模式按键启动注液、灌流、注气，手动按键排/回液；自动模式一键启动，自动完成注液、灌流、排/回液及注气过程，加速内镜洗消运转周期。 3、快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，耐磨、防腐蚀，使用方便快捷，单手可操作。 4、内置灌流管采用优质PTFE材料，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀。 5、消毒槽的内灌流装置与外循环装置分别采用独立循环泵，以保证消毒强度及效果。 6、酶液/消毒液灌注器配备专门的内灌流过滤器，有效避免因液体杂质堵塞内镜。 |
|  |  | 六、酶液自动配比装置 1、自动抽酶液、自动配比。 2、可根据不同品牌酶液配比要求设置自动添加酶液。 |
|  |  | 七、末洗自动冲洗装置 1、终末漂洗槽配置自动冲洗装置，一键启动，使用流动水同时对内镜内管道及内镜外表面进行冲洗，终末漂洗效果更干净彻底。 2、终末漂洗采用助力排水方式，加快排水速度，加速内镜洗消运转周期 |
|  |  | 八、防护槽盖 1、次洗槽、消毒槽、末洗槽配有保护透明槽盖，清洗消毒过程可见。 2、需自动控制槽盖，控制方式为感应+脚踏； 3、减少清洗液、消毒液在空气挥发，节省消毒液洗液，保护医务人员健康 |
|  |  | 九、中心气体处理系统 1、压力稳定，具有压力调节阀，及压力显示装置，带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度。 2、气源处理器，能分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度 |
|  |  | 十、高压水气枪 1、采用SUS304不锈钢材质，耐酸碱、耐腐蚀、手握舒适耐用。 2、可配不同口径喷嘴，适用于不同类型内镜管道。 3、设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 |
|  |  | 十一、水处理器 1、清洗槽、次洗槽采用三级过滤保障内镜清洗用水的质量，5μm、1μm及0.2μm精密滤芯过滤，滤芯定期更换。 2、末洗水龙头、灌流器采用0.2μm无菌水处理器无菌水供应，保证水质无菌 |
|  |  | 十二、供排水管路 1、供水管路采用优质PVC/PP-R冷、热水管材和管件，耐热、耐压、流速快、使用寿命长。 2、水龙头选用知名优质陶瓷阀芯和出水嘴的过滤件，并带有感应装置开关水。 3、排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，工艺精致，使用寿命长。 |
|  |  | 十三、供电系统 1、所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全。 2、开关和插座都设有防水保护装置。 3、设有电动断水保护系统，断电时同时自动切断水源，防止在设备非工作状态下因水压或管道压力等原因导致设备漏水。 |
|  |  | 十四、内置测漏检测装置 1、按照中华人民共和国医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》的5.3.1.2的要求，测漏装置应配置适宜的活接头，接头便于拆卸； ▲2、按照中华人民共和国医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》的5.3.1.3要求，软式内镜通入不大于0.03MPa空气时，若产生泄漏，应能提供可视或声讯信号。 3、测漏过程全程显示内镜管道压力值； 4、自动显示测漏结果，测漏结束声讯提示； 5、适合目前市场所有内镜的测漏，可根据不同内镜设置测漏压力及测漏时间； 6、集成于内镜操作系统，非外挂式简易测漏装置。 |
|  |  | 十五、气体解析系统 1、气体解析系统可有效减少消毒液在空气中的挥发，保护医务人员的健康。 ▲2、气体解析系统设有外置排气口及槽内置排气口，可同时进行排气，增强气体解析效果。 |
|  |  | 十六、酒精吹干装置 1、可选择过滤空气干燥、酒精干燥或臭氧消毒。 2、酒精干燥可自动注酒精，可根据实际需求自行设置就酒精抽取量。 3、可定时工作或连续工作。 |
|  |  | 十七、系统主要针对医院内镜清洗消毒设备做对接，通过射频卡刷卡器、网络等传输，对整个清洗消毒流程的监控追溯人员操作，记录内镜的清洗过程和最终存储过程； |
|  |  | 十八、系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式，支持服务器自动备份、客户端自动更新； |
|  |  | 十九、主界面主要展示各设备的当前状态，可翻页，当空闲状态则显示空白，当刷卡清洗工作时候则按固定流程分步骤展示清洗人员名称和设备信息、开始时间和结束时间； |
|  |  | 二十、具备统计报表：清洗信息查询、清洗人员清洗记录查询、工作量统计、工作区情况统计、清洗消毒日报报、检查间未刷卡记录查询、内镜出入库存储记录报表等； |
|  |  | 二十一、后台系统包含: 1、用户及权限：系统预置多种用户角色权限，支持精细化模块权限管理，支持自定义角色功能，可由用户自行定义角色，并且分配自定义角色的明细权限。 2、清洗流程管理:自定义流程，时长等。 3、内镜设备管理：支持内镜名称、内镜种类、内镜型号、内镜编号维护管理，并支持内镜清洗流程配置。 4、清洗人员管理：设置清洗人员及绑定员工卡、写卡。 5、工作区域管理：定义工作区域。 6、消毒液更换菜单，可以设定使用次数和有效天数（精确到几点几分）；消毒步骤当剩余使用次数或天数剩余20%时候变黄色，当剩余0%时候变红色并语言提示，在每次初洗刷卡的时候提示。 7、消毒液浓度检测菜单，选择状态，填写备注。 8、维修记录菜单，可以新增，保存，查看维修记录，并生成报表。 9、耗材管理菜单，记录耗材的使用出库记录，并生成报表。 10、内镜储存，通过刷卡模式，刷一次入库，再刷出库。 11、手工清洗槽每个流程名称可自定义。 12、系统自动识别或维护阳性病人、肿瘤活检后及HIV检查呈阳性的病人使用内镜，系统自动切换到特殊清洗作业模式，且语音实时提醒清洗作业人员注意严格操作，需与医院系统对接。 13、主界面具有内镜清洗消毒间内的PH值、空气质量、温度的滚动提示； 14、支持电视、手机、PAD等网络连接终端打开追溯系统，可以查看清洗消毒实时数据、统计报表、清洗消毒流程规范、监控内镜清洗消毒流程等功能； 15、测漏步骤不合格，可以使用手机等拍照功能上传图片至系统储存，并填写备注。 16、消毒液浓度检测菜单，支持拍照图片至系统储存，和选择状态，填写备注。 17、维修记录、耗材管理和内镜储存等菜单，可以使用手机等网络终端新增记录，并保存，生成报表等。 18、网络对接：免费提供追溯系统数据库、连接方式、存储位置、密码等，供医院系统、内镜工作站等对接。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理滤芯 | 1套 | 1200 |
| 2 | 空气过滤滤芯 | 1个 | 900 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |