深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 医用冰箱 | 1.样式：立式。压缩机位于机器底部，有利于机身稳定性。 |
|  |  | 2.容积：大于1000L。 |
|  |  | 3.箱内温度：2℃～8℃。 |
|  |  | 4.外部材料：喷涂钢板。 |
|  |  | ▲5.内部材料：喷涂钢板。 |
|  |  | 6.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。 |
|  |  | 7.冷凝器：强制风冷散热。 |
|  |  | ▲8.蒸发器：铜管翅片式蒸发器。 |
|  |  | 9.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定。 |
|  |  | *10，独有的风道技术：风道分布在机身背面，孔道上多下少，符合冷气的流动学，配合背吹方式，让箱内的温度比其他厂家的机器更均匀。 |
|  |  | 11.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 |
|  |  | 12.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 |
|  |  | 13.报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警。报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。 |
|  |  | - 特色功能： （1）标配2个暗锁设计，防止开关门异常；（2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；（3）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪；（4）标配自动回弹门体，解决用户忘记关门的后顾之忧。 |
|  |  | 15.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证；（2）医疗器械注册证； |
|  |  | 16.售后质保：整机质保三年。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |