深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 医用冷藏冷冻柜（-40℃） | 1.样式：立式。 |
|  |  | ▲2.总有效容积：≥350L。 |
|  |  | 3.外部材料：喷涂钢板。内部材料：喷涂钢板。 |
|  |  | ▲4.外门结构：上下结构，数量2扇；上门为发泡玻璃门，双层中空玻璃带除凝露电加热功能，方便用户观察箱内物品；下门是发泡门体。 |
|  |  | 5.内部结构：冷藏室3层浸塑搁架；冷冻室2层浸塑搁架及6个PS材质抽屉。 |
|  |  | 6.检测孔：2个；冷藏室与冷冻室各1个。 |
|  |  | ▲7.门把手：冷冻室1个具备泄压功能的铝合金门把手，方便短时间内频繁开关门； |
|  |  | 8.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。 |
|  |  | 9.压缩机：高效全封闭压缩机，数量2台。 |
|  |  | 10.制冷系统：采用国际知名品牌压缩机和干燥过滤器，采用铜盘管蒸发器，独有的新制冷技术的应用，性能优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 |
|  |  | 11.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；冷藏冷冻独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。 |
|  |  | 12.报警系统：具备开门报警、高低温报警、环温高报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警。报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 |
|  |  | 13.特色功能： （1）双LED数码显示屏，可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息； （2）冷藏室、冷冻室分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温； （3）冷藏室内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然； （4）抽屉采用PS材料的设计，材质更耐用，存储物品更安全； （5）冷藏室温度在2～8℃范围内可调，冷冻室温度在-20℃～-40℃范围内可调； （6）箱体右侧标配2个检测孔，方便安装温度记录仪检测每个间室温度变化； （7）标配USB接口，方便导出数据，数据可保存10年以上时间； |
|  |  | 14.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械产品注册证； （3）医疗器械质量系统跟踪证书 |
|  |  | 15.售后质保：保修5年。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |