深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏箱 | - 1.容积：≥298升 - 2.搁架数量≥5，高度可调节 ▲3.采用微电脑控制系统，温度数字显示，精准的电子温度控制，精度达到0.1℃； ▲4.标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据； 5.优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内； 6.翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 7.高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。 ▲8.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； ▲9.具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； ▲10.温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； ▲11.密码保护功能，防止随意调整运行参数； 12.断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。 13.安全门锁设计，确保存放物品安全； 14.万向脚轮设计，独立调平地脚，方便用户移动设备； 15.双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露； 16.内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |