深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用冰箱 | 产品类型：立式，双门 ▲门体：采用半发泡式门体设计，节能保温效果更好。 有效容积：≥1000L。外形尺寸≤1300x800x2000（CM）,长*宽*高 ▲温控系统：电子温度控制，箱内温度2~8℃，温度显示精度为0.1℃，控制温度调节精度为0.1℃ 具有电加热竖梁设计，有效防止门体凝露 箱内制冷方式：强制风冷循环，配备高效翅片式蒸发器 - ▲标配测试孔，方便用户自行添加第三方检测传感器； - 箱体配有4个万向轮+2个可调节高度支脚，方便运输以及箱体固定； - 门体开启≤45°角时具有自关闭功能，防止误开。 - 具有最少12个可调节高度层架，方便用户根据使用调节。 - ▲ 箱体内层和外层材质均为优质喷涂钢板，坚固耐冲击，能有效防止老化变形。 温度记录：箱体选配热敏打印机，可自动实时打印箱体内温度，打印间隔自由调节：1min至999min - 具有高温报警，低温报警，传感器故障报警，断电报警（报警时间≥48h），开门报警，后备电池电量低报警6种报警功能，具有断电记忆功能； - 有声音蜂鸣以及灯光闪烁两种报警方式。 - 控制器具有断电记忆功能，一次设定，持续放心使用。 - 独立门锁设计，防止随意开启，确保使用安全。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |