深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用冰箱（双门） | 1.有效容积≥1000L，外部尺寸（宽x深x高）≤1300mm*800mm*2000mm |
|  |  | - 2.箱内温度控制在2-8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃； |
|  |  | 3.风冷设计，配置7路传感温度控制，温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，可自主调整为4℃。 |
|  |  | 4.输入功率≤450W,具有UL能源之星认证，CE/UKCA认证； |
|  |  | 5.至少三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露,日能耗≤2.5KWh，具备CQC节能环保认证； |
|  |  | 6.全角度自关门设计，12层带标识条可调搁架及2个篮筐设计，配备≥4个万向脚轮、≥2个止动底脚， |
|  |  | 7.报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，具备三种报警方式（声音蜂鸣报警、远程APP报警和灯光闪烁报警）； |
|  |  | 8.采用变频压缩机, 直流静音冷凝散热风机，整机噪音≤40dB； |
|  |  | 9.箱内配置≥4个照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制。 |
|  |  | ▲10.内置WIFI物联模块，可通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |