深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温冰箱 | 1.立式双门，冷藏室容积≥210L，冷冻室容积≥100L，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-40 ℃，用户可自行调节温度 |
|  |  | 2.自带数据存储模块，自带温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储，需求数据时，可以插入USB自动导出数据 |
|  |  | 3.冷藏冷冻室均采用发泡门，满足避光保存，门体均采用低于90°自关，90°以上悬停 |
|  |  | 4.冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置至少1个暗锁 |
|  |  | 5.采用双温双控双变频独立系统,可单独停用，碳氢制冷剂，输入功率≤410W |
|  |  | 6.箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用304不锈钢材质 |
|  |  | ▲7.冷藏室配有≥3块304不锈钢搁板和≥1个304不锈钢滑动抽屉；冷冻室配有≥2个抽屉 |
|  |  | 8.当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行； |
|  |  | 9.冷藏室配置自动化霜功能，冷冻室为隐藏蒸发器设计，冷冻室双重密封 |
|  |  | 10.内置WIFI物联模块，可通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |