深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 1.冰箱内有效容积≥550L，箱内温度 -40℃ ~-86℃可调，可放置≥（2ml冻存管容量）40000份样本，外部尺寸（宽x深x高）≤950*1000*2000mm； |
|  |  | 2.微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色； |
|  |  | 3.具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； |
|  |  | 4.≥2个进口品牌压缩机，整机稳定运行功率≤900W，采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷； |
|  |  | 5.符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求， 提供中国质量中心节能证书和环保证书，获得国际能源之星认证； |
|  |  | 6.25℃环温时，耗电量应≤7 Kw.h/24h；提供符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告； |
|  |  | 7.使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥25mm，4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封； |
|  |  | 8.具有内置5V冷链供电系统。 |
|  |  | 9.电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性； |
|  |  | 10.具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； |
|  |  | 11.具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； |
|  |  | ▲12.标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； |
|  |  | ▲13.配备医用样本转运箱1个（具有医疗器械注册证），采用主动制冷，箱体材质采用EPS高密度泡沫，内胆材质采用铝板，有效容积≥5L，暂存温度为2-6℃ ；转运温度为2-10℃；保温时间（25℃满载）≥2h； |
|  |  | 14.转运箱需提供全套全流程冷链监控，实现温湿度数据双监控和GPS定位，可实时查询转运箱的运动轨迹；摄像头监控，可自动识别箱内是否留有储品；微电脑控制，内置≥3个数字温度传感器，控温精度0.1℃，LED数码管显示。 |
|  |  | 15.半导体主动制冷方式，电源可支持12V与220V转换，支持点烟器插头，便于车载。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |