深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免疫血液学离心机 | - 血库专用，用于红细胞洗涤、交叉配血、血液检测等 - 加速、减速时间快，检测时间短 - 操作面板上有≤3个专用程序的快捷键控制离心速度；三种离心模式：500g:30-120秒；1000g:5-15秒；2000g:30-120秒，离心时间具有标准设定时间，也可变范围调整 - 转子转速≥3100rpm，最大离心力≥1000×g，可同时离心≥12支玻璃管（长度65-80mm,外径10-13mm） - 转子上每一试管有弹簧夹具，可保证在倾倒液体时试管不会掉下 - 离心机盖半透明，可实时观察离心机腔内工作状态 - 尺寸（宽×深×高）cm≤30×30×30cm，重量≤10kg，电压、电流：220-240V，50/60Hz，0.4A，耗电量≤56W |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |