深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细胞涂片离心机 | 1.设备用于样本分析前对体液或血液标本涂片处理。满足脑脊液、胸腹水、等所有体液细胞及细菌涂片要求。 |
|  |  | - 2.细胞离心涂片机：涂片模块由控制系统、样本收集系统、涂片系统等组成。 |
|  |  | - 3.设备细胞收集率≥95%,细胞完整性≥99% |
|  |  | - 4.高通量样本处理工位，大于等于6工位 |
|  |  | 5.微电脑控制，≥7寸数字屏显示，触摸式操控。 |
|  |  | - ▲6.设有脑脊液、胸腹液、关节液、引流液、尿液、肺泡灌洗液、细菌7个常见标本运行参数程序，预留三个用户自定义程序，能根据需求增加或减少，所有参数可编程操作，可根据需求设置且自动存储。 |
|  |  | - 7.实时rpm/RCF数值换算与设定 |
|  |  | - 8.最高转速≤2000r/min，最大相对离心力≥400g。 |
|  |  | - 9.最低转速≥500r/min，最小相对离心力>25g。 |
|  |  | - 10.转速控制精度：≤±30rpm/min。 |
|  |  | 11.定时范围0-30min；标本安全警报：结束后蜂鸣提示，自动开盖，提醒及时取出样本 |
|  |  | - 12.转速快速升降，4-6秒到设定转速及停机。 |
|  |  | - 13.设备运行时，无噪音污染：≤55dB。 |
|  |  | - 14.配备磁力门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能。 |
|  |  | - 15.自带安全防护功能，设备运行中，舱门不能打开；自带故障报警功能 |
|  |  | - ▲16.样本收集使用一次性收集器，保障生物安全，保障实验标本不被污染 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用病变细胞采集器 | 人份 | 25 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |