深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外科塔 | 一、基本性能要求： |
|  |  | 1．主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁； |
|  |  | 2．吊塔采用模块化设计，所有附件可以任意固定在吊塔箱体的定位系统上，容易操作； |
|  |  | 3. 吊塔具有人体工学定位系统，模块上任意面和任意高度的附件都可任意安装，提高吊塔使用的便捷性。吊塔的人体工学定位系统≥3个；（提供原版技术说明书并且标明证明文件位置） |
|  |  | 4.人体工学定位系统自带24V安全电压，可供所有附件运转，支持刹车等附件安装在任何位置，并可由使用者自己更换安装位置，即插即用；（提供原版技术说明书并且标明证明文件位置） |
|  |  | 5.吊塔轴承为滚针式设计，两轴之间采用面受力，而不是点受力的球状滚珠安装方式，以保证吊塔的承重安全性及固定性；（提供实物图片进行说明） |
|  |  | ▲6.为了确保可以根据临床需要增加更多的气口、电口及信息接口，吊塔旋转轴内径≥120mm；（提供相应的实物图片证明材料） |
|  |  | 7.吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合。机械吊塔最大旋转半径≥3000mm；（提供原版技术说明书并且标明证明文件位置） |
|  |  | 8.吊塔的箱体为多边型（多边型≥5）设计，可安装电源与气源的面板≥3，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离；吊塔箱体可选择安装面板数量≥6面；（提供原版技术说明书并且标明证明文件位置） |
|  |  | ▲9.气体终端要求：要求所有气体插座和接头由吊塔制造厂家原厂生产，吊塔与气体插座必须为同一品牌，便于医院维修与保养；（提供原厂logo实物图片证明文件） |
|  |  | 10.各种气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能； |
|  |  | ▲11.气体终端功能结构：采用2个插销式结构固定插头，1：减少插拔次数，延长气体终端使用寿命,2:分步弹出，防止对医护人员的意外伤害；（提供实物图片证明文件） |
|  |  | 12.气口工作压力：O2≥5kgf/cm2 CO2，Air≥10kgf/cm2； |
|  |  | 13.吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用； |
|  |  | 14.可根据需要安装通讯接口（HIS、LIS、PAKS、麻醉信息系统、监护信息系统）、视频接口、网络接口和护士呼叫等设备； |
|  |  | 15.为保证吊塔的先进性，提供该横梁吊塔相关专利证书，专利证书数量≥6份。 |
|  |  | 16. 与吊塔同品牌的呼吸机可直接悬挂在吊塔箱体上而不是放置在地面上。 |
|  |  | 二、具体规格和要求、配置： |
|  |  | 1.机械双臂吊塔，臂长L ≥600mm+600mm； |
|  |  | ▲2.吊塔悬臂的最大净载重≥295Kg；（提供原版技术说明书并且标明证明文件位置） |
|  |  | 3.吊塔箱体的最大净负荷≥200 kg；（提供原版技术说明书并且标明证明文件位置） |
|  |  | 4．吊塔采用吊柱式箱体，非吊头式箱体，箱体长度≥600mm，为多边型（多边型≥5）设计，可安装电源与气源的面板≥3； |
|  |  | 5.吊塔箱体采用气电分离的设计，箱体内导体部分封闭在绝缘体内，保障医疗安全。绝缘体的数量≥2；（提供原版技术说明书或相关文件并且标明证明文件位置） |
|  |  | 6. 医用吊塔系统在其高度方向可以无级调节，且无需改变线缆长度，易安装、易维护；便于功能集成、扩展；提升可靠性。（提供原版技术说明书或相关文件并且标明证明文件位置） |
|  |  | 7．吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º； |
|  |  | 8．吊塔层板采用轻量化设计，吊塔层板的宽度尺寸可快速客户化定制，导轨也可以模块化预组装，保证承重的基础上从而降低产品重量；带双边侧导轨设备层板：1个（每个设备层板最大承载重量≥50Kg）；（提供原版技术说明书或相关文件并且标明证明文件位置） |
|  |  | 9．设备层板带抽屉：1个（层板最大承载重量≥50Kg，抽屉最大承载重量≥10Kg）； |
|  |  | 10．每套配置气源（包括气体插座、气体插头及附件等）：O2×2、VAC×2、Air×2、N2×2；CO2×2； |
|  |  | 11．每套配置电源插座≥8个，配置多功能插头，电气终端可根据需要安装于各个方位； |
|  |  | 12．网络接口（RJ45）2个，接地端子2个； |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |