深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉塔 | 产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证。 |
|  |  | ▲吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270N/m㎡。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | ▲双臂吊塔最大工作承重≥300Kg，托盘承载重量≥80Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | 符合欧盟吊塔四倍承重系数安全负载要求。 |
|  |  | 悬臂一体挤压成型，适合层流手术间气体流动，不产生扰流。 |
|  |  | 悬臂内部最薄处10mm及以上，悬臂最厚处16mm及以上，悬臂结构稳定。（提供实物照片证明） |
|  |  | 吊塔采用锥面轴承（非平面轴承），受力面为斜面，能有效分解作用力，减少滚珠磨损，长期使用不漂移不卡顿。 |
|  |  | 托盘、输液杆支架、显示器支架等安装在箱体上，连接处无缝隙，避免积灰和细菌滋生。 |
|  |  | 功能箱体≥4面，有两边作为专用的线缆收纳。 |
|  |  | 托盘为高强度铝合金材质，不易生锈，采用模具一体挤压成型，各结构无拼接，托盘整体厚度≥20mm，稳定耐用。 |
|  |  | 电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度不超过20cm，使得箱体在有限的长度下能提供更多的电源支持。 |
|  |  | ▲抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验后，外包装及产品均完好无损。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | 采用进口医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强，通过生物相容性检测。 |
|  |  | ▲吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。（提供上述两项权威第三方检测报告） |
|  |  | ▲吊塔外壳具有良好的防火性能，确保使用安全，防火等级要求达到UL94-V0。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | 气源采用德尔格、格尔森、捷锐三个品牌之一，要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证5万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。 |
|  |  | ▲表面采用环保粉末喷塑处理，粉末通过抑菌检测，且整机通过了欧盟ROHS认证，产品无有害元素。（提供ROSH认证符合性声明） |
|  |  | 配置清单： 1、旋转臂：旋转半径≥1500mm。 2、吊柱式气电功能箱：长度≥800mm。 3、仪器平台2层（带抽屉1个）。 4、德标气体终端7个：氧气2个、空气2个、负压吸引2个、废气回收终端1个。 5、220V/10A国标五插电源插座10个，六类网络接口2个。 6、高度可调注射泵组合支架1个，网篮1个。 7、线缆收纳挂钩1个，线缆收纳盒1个。 8、电脑支臂1个。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |