深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥架式吊塔 | 1.产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证 |
|  |  | 2.吊桥主体具备极高的抗拉强度和屈服强度，采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | 3.吊塔承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | 4.▲箱体采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸不大于150×200mm，节省空间。支持预制白板模块，后期可将白板模块拆卸更换为临床所需的功能模块。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | 5.所有吊桥上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在吊桥内不外露，保证箱体在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。 |
|  |  | 6.托盘采用铝合金一体压铸，厚度≥20mm，表面喷涂防滑荔枝纹。托盘两侧有封闭式铝合金边轨，无开口。 |
|  |  | 7.输液杆可升级一体式输液泵架，双杆设计，套泵和输液瓶分杆挂置，且配有套泵集线卡扣。（提供彩页证明） |
|  |  | 8.▲抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验后，外包装及产品均完好无损。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | 9.▲所有吊桥箱体可旋转角度≥345度。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | 10.▲吊桥基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角≤0.6°。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | 11.气体终端插拔次数≥50000次 |
|  |  | 12.气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉 |
|  |  | 13.电源采用双排五插插座，插座斜45°置与箱体之上，便于插拔使用 |
|  |  | 14.采用进口医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强，通过生物相容性检测 |
|  |  | 15.▲滑车滚动轴承与横梁导轨槽无间隙，箱体通过滑车移动时晃动量小，安全稳定，滑车移动距离≥600mm。（提供滑车稳定及移动距离的权威第三方证明文件） |
|  |  | 16.吊桥具备气体刹车系统，可保障箱体移动灵活和定位准确的需要，防止箱体自行产生滑动、旋转。 |
|  |  | 17.吊桥悬梁承载负荷：≥400KG，单个滑车承载负荷：≥320KG，箱体承载负荷：≥200KG，普通托盘承载重量≥80Kg。 |
|  |  | 18.▲吊桥防尘等级达到IP3X或以上；吊桥外壳防火等级要求达到UL94-VO。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | 19.▲吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照IS09227:2022标准，外观评价参照IS010289-1999,外观评级为10。（提供权威第三方检测报告） |
|  |  | 配置清单： 1、横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制） 2、干区配置： 仪器托盘：1个（2层，下层为可折叠托盘）； 德标气体终端3个：氧气1个、空气1个、负压吸引1个； 220V/10A国标电源插座：6个； 六类RJ45网络接口：2个； 等电位端子：2个； 网篮：1个； 线缆收纳挂钩：1个； 线缆收纳盒：1个； - 湿区配置： - 仪器托盘：1个（2层，其中一层带抽屉）； - 德标气体终端3个：氧气1个、空气1个、负压吸引1个； - 220V/10A国标电源插座：6个； - 等电位端子：2个； - 双关节输注泵组合架：1个； - 线缆收纳挂钩：1个； - 线缆收纳盒：1个； |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑ ）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |