深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无影灯（单头） | - 技术要求 - 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。（详见彩页图片） - ▲灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。提供第三方证明文件。（DIN1946-4 层流检测报告） - 灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。（详见彩页图片） - 灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。（详见彩页图片） - 手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。（IP55防水防尘认证） - 无影灯中心照度160,000Lx。（详见使用说明书 页码A-3光学性能） - 20%光柱深度（大光斑）：1300mm。（检测报告） - 60%光柱深度（大光斑）：700mm。（检测报告） - ▲光斑直径可以调节，无影灯满足最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为270mm（详见使用说明书 页码A-3光学性能） - ▲光斑均匀性：d50/d10为60%。（详见使用说明书 页码A-3光学性能） - 无影灯深腔照明率100%。 - 单遮板无影率：60%（详见使用说明书 页码A-3光学性能） - 双遮板无影率：56%（详见使用说明书 页码A-3光学性能） - 偏置单遮板无影率：76%（详见使用说明书 页码A-3光学性能） - 显色指数Ra： 99。（详见使用说明书 页码A-3光学性能） - 显色指数R9： 97。（详见使用说明书 页码A-5 A3.光学性能） - 光源功率≤30W，节能环保。（详见说明书 A.2.4 光源功率） - 辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) （详见使用说明书 页码A-5 A3.光学性能） - 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。（详见彩页） - 配置需求（单套） - 单灯悬吊系统 1套 - 灯头带C臂组件，关节无限位 1套 - 灭菌手柄 1套 - 控制面板 1套 - 天花吊顶装饰组件 1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |