深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无影灯 | 一、综述 |
|  |  | 1．投标产品要求生产厂家具备TUV出具的ISO 13485:2016质量体系认证证书和ISO 14001:2015环境管理体系认证证书；（需提供由TUV出具的认证报告） |
|  |  | 2．▲手术母灯灯头采用十字型设计，灯盘厚度薄，稳定性强，对手术室层流影响小，符合DIN 1946_4标准；（提供相关证明文件）； |
|  |  | 二、LED手术无影灯具体规格和要求： |
|  |  | 1. 光学系统：采用白色LED多光源结合高效透镜聚光叠加的设计； |
|  |  | 2．母灯光照强度≥160,000lx；子灯光照强度≥160,000lx； |
|  |  | 3．▲母灯和子灯标准模式下的最大中心照度可达130,000lx，增强模式下的最大中心照度可达160,000lx；可根据手术需求自主激活增强模式，并伴有指示灯闪烁提示，保障手术中照明安全；（提供相应证明文件） |
|  |  | 4．固定色温≥4200K；可选配色温可调功能，在3900K-4500K范围内至少三档可调； |
|  |  | 5. 光斑直径可调，调节范围≥20-25cm； (请分别标明母灯和子灯的光斑直径)； |
|  |  | 6. ▲光斑分布直径d50/d10≥0.55； |
|  |  | 7．20%中心照度的照明深度≥110cm，60%中心照度的照明深度≥52cm，(请分别标明母灯和子灯的照明深度)； |
|  |  | 8．▲灯泡使用寿命≥60,000小时；（提供相应证明文件，加盖原厂公章） |
|  |  | 9．▲色彩还原指数：Ra≥95；R9≥90； |
|  |  | 10．红外辐射：母灯≤ 3.3mW/m²/lx，子灯≤ 3.3mW/m²/lx； |
|  |  | 11．无影灯灯头防水防尘等级≥IP44； |
|  |  | 12．▲需具有光容量稳定功能，解决LED技术中常见的光亮度快速衰减问题；为医生提供稳定的照明亮度；(请提供具体说明) |
|  |  | 13．万向关节悬吊系统≥6个； |
|  |  | 14. ▲采用绿色的LED环境灯照明系统设计，增强视觉对比度，便于医生在微创手术过程中更清晰地查看显示屏信息；可与主照明系统一键式切换,最大光照度≤500lx且照度5档可调；（提供相关证明文件） |
|  |  | 15. 标配墙式控制面板，控制界面与灯头控制界面一致，并具备子母灯头同步调节功能，方便护士进行术中调节； |
|  |  | 16. 通过灯头中央的灭菌手柄可调节光照度、光斑直径和色温。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |