深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无影灯 | 一、技术参数需求 |
|  |  | - 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 |
|  |  | - ▲灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜22%。提供第三方证明文件。 |
|  |  | - 灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。 |
|  |  | - 灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。 |
|  |  | - 手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。（提供防尘防水报告） |
|  |  | - 母灯中心照度160,000Lx，子灯中心照度160,000Lx。 |
|  |  | - 20%光柱深度（大光斑）：1400mm。（提供检测机构认证的检测报告） |
|  |  | - 60%光柱深度（大光斑）：900mm。（提供检测机构认证的检测报告） |
|  |  | - ▲光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为300mm（提供说明书佐证） |
|  |  | - ▲光斑均匀性：d50/d10为60%。 |
|  |  | - 母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%。 |
|  |  | - 母灯和子灯在阴影管理模式开启状态，6级照度模式下深腔照明率为100%，单遮板无影率为100%，双遮板无影率为100%（提供说明书佐证） |
|  |  | - 可配置6种术种预设手术照明场景模式，并支持自定义设置。（提供材料说明） |
|  |  | - 显色指数Ra： 99。 |
|  |  | - 显色指数R9： 97。 |
|  |  | - 具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。（提供说明书） |
|  |  | - 光源功率≤40W，节能环保。 |
|  |  | - 辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) |
|  |  | - ▲具有多功能操作手柄，能够通过操作手柄实现光斑和照度调节。（提供说明书） |
|  |  | - ▲多功能手柄支持根据用户使用习惯进行自定义设置，控制照度、色温或腔镜环境光。（提供说明书） |
|  |  | - ▲小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位（提供彩页或说明书） |
|  |  | - ▲腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔；光斑均匀性不低于50%；照度不低于3000lux（提供彩页） |
|  |  | - 同步功能可实现多灯头色温和照度的同步调节。 |
|  |  | - ▲无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。（提供彩页） |
|  |  | - 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。 |
|  |  | 二、配置要求（单套） |
|  |  | - 双灯悬吊系统 1套 |
|  |  | - C8灯头带C臂组件，关节无限位 2套 |
|  |  | - 灭菌手柄 2个 |
|  |  | - 天花吊顶装饰组件 1套 |
|  |  | - 快接多功能手柄（可调光斑、照度） 2个 |
|  |  | - 触摸臂控 2套 |
|  |  | - M-Field 术野全局照明（60cm，3000lux） 2套 |
|  |  | - AICS 阴影管理 2套 |
|  |  | - 多功能手柄自定义&分术式调光 2套 |
|  |  | - 同步功能 1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |