深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动无影灯 | 一、技术参数需求 |
|  |  | - 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 |
|  |  | - ▲灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。提供第三方证明文件。 |
|  |  | - 灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。 |
|  |  | - 灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。 |
|  |  | - 手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。 |
|  |  | - 无影灯中心照度160,000Lx。 |
|  |  | - 20%光柱深度（大光斑）：1300mm。 |
|  |  | - 60%光柱深度（大光斑）：700mm。 |
|  |  | - ▲光斑直径可以调节，灯头均满足最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为270mm（提供检测报告） |
|  |  | - ▲光斑均匀性：d50/d10为60%。 |
|  |  | - 灯头深腔照明率100%。 |
|  |  | - 单遮板无影率：60% |
|  |  | - 双遮板无影率：56% |
|  |  | - 显色指数Ra： 99。 |
|  |  | - 显色指数R9： 97。 |
|  |  | - 具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。 |
|  |  | - 光源功率≤40W，节能环保。 |
|  |  | - 辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) |
|  |  | - ▲小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位（提供说明书） |
|  |  | - 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。 |
|  |  | 二、配置要求 |
|  |  | - 推灯支撑杆组件 1套 |
|  |  | - 推灯灯头组件,灯头无限位 1套 |
|  |  | - 灭菌手柄 1个 |
|  |  | - 推灯底座组件 1个 |
|  |  | - 控制面板 1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |