深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术无影灯 | 1、采用独特的聚光技术，大大的提高光效，双头最大照度时功耗仅130瓦，更加节能。 |
|  |  | ▲2、光源采用德国进口欧司朗LED灯珠，光源寿命10万小时。 |
|  |  | ▲3、采用PWM技术无极调光，0-100档按键无极调光，25%、50%、75%、100%调光百分比快捷按键，彩色点阵液晶屏显示亮度/色温，开机亮度记忆功能 |
|  |  | 4、灯头直径≧700mm,照度在40000~160000Lx之间可调。 |
|  |  | ▲5、色温4000-5000K可调，显色指数85-95%可调 |
|  |  | 6、标配手动机械调节光斑直径大小120-300mm |
|  |  | 7、带有常规手术、清创微光、腔镜三种照明模式，适应范围更广 |
|  |  | 8、灯头采用80/48颗LED光源，每组光源由CPU单独控制，任意一组失效不影响整体使用. |
|  |  | ▲9、新型消毒手柄外观无螺丝、内置卡扣360度可拆装设计,可做高温高压134度消毒. |
|  |  | 10、平衡系统采用方臂，外观整体ABS材质. |
|  |  | 11、灯头采用一次成型密闭流线型铝合金材料设计和喷涂工艺，外观无螺丝、耐腐蚀、易于清洁.灯头整体厚度≦120mm |
|  |  | 12、具有电磁兼容检测报告，抑制电磁波干扰设计，避免与手术室其它设备产生干扰。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |