深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字X线摄影机（双板DR床，带移动平板） | 双板多功能DR须设备须配备整机NMPA认证。 1 功能需求 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 2 主要技术规格和要求 2.1 高压注射器 2.1.1最大输出纹波频率 ≥500kHz 2.1.2高压发生器功率 2.13管电压可调范围 40～150kV ▲2.1.4加载时间范围 最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s 2.1.5 最大输出电流 ≥800mA ▲2.1.6 最大电流时间积≥1000mAs 2.1.7具备AEC自动曝光控制 配备 2.1.8 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 具备 2.2 X线球管 2.2.1 球管最大功率 ≥80kW 2.2.2 球管焦点 ≤0.6/1.2mm 2.2.3 阳极热容量 ≥300kHU 2.2.4 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 具备 2.2.5 可通过卷尺测量床旁拍照的距离 具备 2.2.6 激光定位线 具备 2.2.7 射线野控制模式 电动+手动（双模式） 2.3 球管悬吊支架 2.3.1 吊架运动模式 电动+手动（双模式） 2.3.2 球管架垂直运动距离 ≥180cm 2.3.3 球管架沿纵轴运动距离 ≥340cm 2.3.4 球管架沿横轴运动距离 ≥190cm ▲2.3.5 球管套可沿垂直轴旋转≥-154°/+182°，且球管套可沿水平轴旋转≥±137° 满足 2.3.6 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动 具备 2.3.7 悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能 具备 2.4 全自动摆位 ▲2.4.1 可遥控机架一键自动摆位，可对超过200种临床体位实现，并可通过无线遥控器一键遥控实现，包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度调整、光野大小的调整等 具备 2.5 无线平板探测器 2.5.1 两块同型号无线移动式平板探测器，可插拔置于胸片架和摄影床的平板托盘内 具备 ▲2.5.2 两块无线平板探测器的尺寸均≥17×17英寸，且探测器材料为非晶硅+碘化铯，且平板探测器重量（含电池）≤3.9kg 满足 2.5.3 双无线平板探测器的像素尺寸≤139微米 满足 2.5.4 采集灰阶度 ≥16bits 2.5.5 空间分辨率 ≥3.6 lp/mm 2.5.6 采集距阵 ≥3000×3000 2.5.7 平板探测器通讯模式 无线传输 ▲2.5.8 无线探测器供电方式 锂离子电容式供电，非化学式锂电池供电，且为内嵌式电池，充电时无须拆卸，同时支持拆卸电池座充充电（提供产品说明书作为佐证材料）。 2.6胸片架 2.6.1 胸片架上探测器盒中心距离地面最小高度 ≤320mm 2.6.2 胸片架垂直运动行程 ≥150cm 2.6.3 胸片架运动模式 电动+手动（双模式） 2.6.4 平板探测器可在-20度/+90度翻转 具备 2.6.5 平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计 具备 2.6.6 可隔室遥控胸片架垂直升降 具备 2.6.7 自动曝光控制电离室 具备 2.6.8 平板在线充电指示灯 具备 2.6.9 为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计 具备 2.6.10 可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出 具备 2.7 球管侧近台操控系统 2.7.1 近台操控彩色触摸屏 具备 2.7.2 操控方式 电容式触摸屏（仅当人体皮肤触及时生效） 2.7.3 屏幕尺寸 >9.5英寸 2.7.4 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 具备 2.7.5 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度 具备 2.7.6 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换 具备 2.7.7 滤线栅状态提示（滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配） 具备 2.7.8 智能故障预判提示（可对相关内容进行中文描述） 具备 2.8 固定摄影床（具有电动升降功能） 2.8.1 床面板外形尺寸 ≥840mm*2310mm 2.8.2 床面纵向移动范围 ≥± 12cm 2.8.3 床面最大承重 ≥250kg 2.8.4 平板托盘运动模式 电动+手动（双模式） 2.8.5 平板托盘移动范围 ≥500mm 2.8.6 平板支持在摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计 具备 2.8.7 可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出 具备 2.9 无线远程遥控器 2.9.1 可遥控胸片架电动升降 具备 2.9.2 可遥控限束器光野控制 具备 2.9.3 供电电池类型 锂电池 2.9.4 待机时间 ≥8小时 2.9.5 充电形式 无线电磁感应式 2.9.6 控制类型 无线射频遥控，非红外式 2.10 系统操作台 ▲2.10.1 主机工作站操作台内存 ≥16GB 2.10.2 主机工作站操作台硬盘 ≥1TB 2.10.3 图像文件存储容量 ≥20000幅 2.10.4 采集工作站显示器尺寸 ≥24英寸 2.10.5 采集工作站显示器分辨率 ≥1920×1200 2.10.6 对比度 ≥1000：1 2.10.7 支持与RIS和HIS系统的集成 具备 2.10.8 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比 具备 2.10.9 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整 具备 2.10.10 根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议 具备 2.10.11 支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 具备 2.10.12 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 具备 2.10.13 支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能 具备 2.10.14 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS 均具备 ▲2.10.15 球管侧具备摄像头装置，支持在采集工作站上实时显示患者摆位的实时视频画面 具备 2.10.16 支持在采集工作站上基于摄像头采集的实时视频影像隔室调整拍片的光野范围（即在实时视频画面里直接调整光野大小） 具备 2.10.17 支持在采集工作站上实时查看AEC激活状态及拍摄部位对电离室的覆盖情况 具备 2.11 胸片智能质控软件包 ▲2.11.1 具备胸部正位片智能质控分析软件包，质控项≥4项，可对肺野不全、中线偏移、肩胛骨未打开、非医源性异物进行智能识别和提示 具备 2.11.2 智能质控模块会自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量 具备 2.11.3 可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量 具备 2.12 全自动全长骨拼接功能（须与整机同一品牌） ▲2.12.1 具备设备整机原厂全自动立位和卧位长骨拼接功能，包括全长骨自动拍摄和自动拼接功能，即可根据需成像区域不同，系统自动计算需采集图像数量，按下曝光按钮后系统自动进行曝光采集，曝光拍摄时球管中心位置保持不变，采用打角度的方式进行曝光拍摄，拍摄结束后可自动完成图像拼接，非手动拼接方式，无需多次进入检查室即可完成。具备（提供产品说明书作为佐证材料） ▲2.12.2 全自动立位拼接最大拍摄范围≥140cm，全自动卧位拼接最大拍摄范围≥90cm 具备 2.12.3 全长脊柱拼接最大支持患者身高 ≥200cm 2.12.4 立位专用拼接支架 具备 2.12.5 立位拼接支架底座承重 ≥130kg |
|  |  | 配置清单 |
|  |  | 1、高压发生器 1台 2、X射线管组件 1套 3、限束器 1个 4、数字化平板探测器 2块 5、滤线栅 2块 6、X射线管支撑装置 1套 7、双探测器支撑装置 1套 8、无线遥控器 1个 9、固定式患者检查床 1套 10、虚拟剂量测量单元 1个 11、双向对讲机（带喇叭） 1套 12、从配电箱到主机的电缆线，专用导轨吊架和地梁钢结构等设备专用配套配件(允许有资质的第三方单位承接该工作) 1套 13、标配专用桌椅 1套 14、铅衣帽、围脖、围裙（铅当量0.5以上）儿童1套，成人1套 15、诊断报告工作站、医用竖屏彩色显示器（≥4M）、彩色喷墨打印机、工作站软件 1套 16、图像采集工作站 1套 17、自动跟踪铅防护帘（立式） 3套 18、自动跟踪铅防护帘（卧式） 3套 19、图像（全脊柱等）自动拼接拍摄 1套 20、平板共享系统 1套 21、近台触控屏 1套 22、多功能控制盒 1套 23、一键自动摆位功能 1套 24、可视化软件功能包 1包 25、质控软件包 1包 26、全自动全长骨拼接功能 1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |