深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字X线摄影机（双板） | 技术要求 1.整机概况：悬吊式球管臂，整套设备不仅满足临床数字化拍片要求，还能够满足特殊投照如仰卧侧位水平投照，轮椅病人检查等临床应用功能。 ▲1.1DR整套系统设计要求：非拼装机，高频高压发生器、平板探测器，图像后处理软件等主要影像链部件为同一制造商提供（提供同一厂家整机SFDA、平板探测器及其影像系统SFDA） 1.2产品具有高度自主知识产权，生产商获得国家级高新技术企业资质（提供相应证书） 1.3设备性能稳定，经过市场验证，有优质的客户基础，本地区三级医院装机量不低于10台（提供合同关键页和验收报告） 1.4设备拍摄、参数调节、病人信息打印及图像调节可以在同屏完成，无需翻屏切换（提供图片证明） 2.无线平板探测器 ▲2.1无线平板探测器由DR整机制造商原厂统一制造并取得合法认证，非OEM产品（提供整机制造厂家单独的平板探测器注册证作为证明材料） ▲2.2充电方式：无线平板探测器放置在系统主机内联机充电，平板探测器用座充充电和抠取平板探测器电池的方式充电，两种充电方式均需配备。 ▲2.3无线平板探测器生产商获得国家无线电管理委员会强制认证要求核准认证，并提供对应证书。 2.4无线平板探测器类型：闪烁体为碘化铯非晶硅结构，整板为一体化设计，非拼接结构。平板有效采集面积≥430X430mm 2.5无线平板探测器像素尺寸≤140微米 2.6无线平板探测器A/D转换≥16bits 2.7无线平板探测器均具有自我防护功能，且防水防尘等级≥IP54，要求提供生产厂家证明或产品说明书（或手册、白皮书）关键信息作为证明资料。 2.8无线平板探测器矩阵≥3000x3000 2.9空间分辨率≥3.6lp/mm 2.10量子捕获效率 (DQE)≥70%（提供产品检测报告作为证明材料） ▲ 2.11无线平板探测器不受方向限制可直接插入胸片架和床下片盒进行接触式在位充电。 3.高压发生器 3.1 高压发生器采用高频逆变，与整机供应商为同一品牌同一厂家，非贴牌产品（提供产品检测报告和相关证书） 3.2逆变频率≥460KHZ（提供检测报告或技术白皮书等证明文件） 3.3输出功率≥80KW 3.4 最小输出mA≤10mA 3.5最大输出mA≥800mA 3.6 最大输出kV≥150kV 3.7 最小mAs≤0.1mAs 3.8 最大mAs≥800mAs 3.9 最短曝光时间≤1ms 4.X线球管 4.1 双焦点≤0.6/1.2mm 4.2 焦点功率≥74KW 4.3 球管阳极靶热容量≥300KHU 4.4 管电压范围：40~150kV 5.机架系统 5.1 球管支撑系统结构悬吊球管系统。 5.2 最大SID距离≥2000mm 5.3臂中心距地面最大距离≥1700mm 5.4球管与探测器在立位及卧位方向上均具备同步移动功能 5.5 具备无线远程射频遥控器，可隔室控制胸片架垂直升降，调整束光器灯光光野 5.6束光器具备在任意SID距离自动调节束光器灯光光野的功能。 6.摄影床系统 6.1四向浮动摄影床 6.2床体最大承重≥ 250kg 6.3床板滤过率:≥1.0mmAl@75kV 6.4床体具备电磁解锁脚踏开关 6.5床面升降范围：最低高度≤525mm,最高高度≥900mm 6.6床面板浮动范围；横向≥900mm 6.7床下片盒的移动范围≥680mm 7.主机采集控制计算机系统 7.1 主频CPU≥2.53GHzx2 7.2 内存≥16GB 7.3 硬盘≥1TB 7.4显示器≥23英寸，彩色显示 7.5操作界面为全中文应用界面 7.6操作系统为专业图像工作站，采用LINUX或WINDOWS操作系用。 8.图像工作站 8.1高级图像后处理：检查部位自动优化、、组织均衡、自动图像对比增强、自动图像剪裁、自动加入标记。 8.2能够显示和排序不同的检查状态，自定义患者列表显示，灰度处理与LUT调整，具有患者拍摄摆位图示化提示 8.3图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 8.4 具备智能边缘识别技术 8.5 注册管理：具备本地注册、远程注册、急诊/体检注册等功能 8.6检查管理：曝光设置，解剖程序选择，年龄程序选择，手动拍片条件选择。 8.7具备常规模式、急诊模式、体检模式、儿童检查模式。（提供工作站软件界面截图） 8.8图像管理：具有图像缩放、病人数据保护，自动图像范围探测及修整功能；灰度转换、滤波、增强、翻转、排版打印。 8.9具备图像资料删除原因统计功能 8.10具有图像测量、图像输出、DICOM协议功能 8.11具有可将不同病人影像打印到同一张胶片的功能 ▲8.12为提高工作效率，病人信息录入、高压发生器控制界面、图像预览及多工作流同屏显示，无需逐屏切换（以附件形式提供图片证明） 8.13具备Dicom Worklist，DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment 8.14图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试DR设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC，提供整机厂家单独的影像系统SFDA，提供上述四项的测试通过证书。 8.15提供相对应的图像诊断软件著作权登记证书或软件产品登记证书。 8.16一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，即高压，平板.球管及工作站的开关集成于一个按键，不需分别操作，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全（提供实物图片作为证明材料） # 9.远程会诊系统软件 9.1支持建立离线交流群组，支持两人或多人离线交流，以及离线DICOM图像上传和下载。 9.2适用多种终端，包括台式计算机，笔记本电脑，平板电脑，智能手机等 9.3提供不同用户针对单一病例的诊断讨论及评论功能 9.4支持多种查询条件组合查询功能（上传者、病人姓名、检查类型、检查时间、标签等） 9.5支持桌面直播功能。工作站和用户端都能进行桌面直播，接收端可以看到发起端的桌面直播内容，包括但不限于播放的ppt，打开的word文档，以及播放的视频等 ▲9.6支持文件分享功能，图像和视频文件可以直接从app分享到微信群或朋友圈，并可在微信中，通过转发链接直接查看DR图像 |
|  |  | 配置清单 |
|  |  | 1 X 线高压发生器 2 X 线球管装置 3 自动束光器 4 影像工作站 5 影像增强清晰软件功能 6 控制台监视器 7 无线遥控器 8 悬吊式球管支架系统 9 电动胸片架系统 10 电动升降检查床系统 11 无线平板探测器17*17 英寸（2个） 12 外置探测器电池充电器（4块电池） 13 急诊影像处理软件套件 14 儿科优化采集软件 15 长骨图像拼接功能软件及硬件（立卧位，全景拼接架，提供产品说明书作为佐证材料） 16 虚拟滤线栅软件 17、立卧位防护帘 2套 18、防护用品：成人2套，儿童1套 19、图像AI质控软件 1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |