深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C臂X射线机 | 1.高端平板C形臂，适用于高难度复杂骨科成像，具备CE及CFDA注册证书 |
|  |  | 2.C形臂架构 |
|  |  | 2.1垂直升降(电动)≥430mm |
|  |  | 2.2水平移动≥200 mm |
|  |  | 2.3沿轨道旋转≥130° (- 40° /+ 90°) |
|  |  | 2.4轴向旋转≥±190° |
|  |  | 2.5左右摆角≥±12° |
|  |  | ▲2.6C臂开口径 ≥810 mm |
|  |  | 2.7C臂深度 ≥730mm |
|  |  | 3.X线发生器 |
|  |  | ▲3.1最大输出功率≤2.3KW |
|  |  | 3.2脉冲透视最大电流 ≤24mA |
|  |  | ▲3.3连续曝光时间≥50min |
|  |  | ▲3.4最大脉冲频率 ≥30帧/秒 |
|  |  | 3.5最小脉冲频率 ≤0.5 帧/秒 |
|  |  | 4球管 |
|  |  | ▲4.1球管焦点 小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm |
|  |  | ▲4.2阳极热容量 ≥101KHU |
|  |  | 4.3平板探测器 |
|  |  | 4.4平板成像大小≥21cm*21cm |
|  |  | 4.5平板探测器材料 非晶硅碘化铯 |
|  |  | ▲4.6DQE ≥80% |
|  |  | 5监视器 |
|  |  | ▲5.1监视器 ≥19”TFT高分辨率医用显示器2台 |
|  |  | 5.2最大分辨率 ≥1280 × 1024 |
|  |  | 5.3最大亮度 ≥700cd/m2 |
|  |  | 5.4可视角度 ≥±170° |
|  |  | 5.5具备图象左右翻转、上下翻转、旋转 |
|  |  | 5.6自定义窗位调节范围 |
|  |  | 5.7自定义边缘增强范围 |
|  |  | 5.8UPS不间断电源 |
|  |  | ▲5.9最新Win10系统，64bit处理器，≥16G内存 |
|  |  | ▲5.10台车工作站与C臂之间单根线连接，长度≥8.5m |
|  |  | 6图像资料存储系统 |
|  |  | ▲6.1存贮图像容量（内置工作站硬盘存储） ≥300000幅 |
|  |  | 6.2具备USB导出功能 |
|  |  | 7.其他 |
|  |  | ▲7.1设备主机,球管、高压发生器等主要部件为同一品牌 |
|  |  | 7.2一体化激光定位灯 |
|  |  | ▲“骨科狙击镜”一体化二维导航系统 |
|  |  | 7.3无线遥控器 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |