深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床旁C臂X光机 | 1、多功能型C形臂，适用于骨科、普外科、泌尿外科，消化内科，肝胆外科，疼痛科等 |
|  |  | 2、C形臂架构 |
|  |  | 3、垂直升降(电动)≥430mm |
|  |  | 4、水平移动≥200 mm |
|  |  | 5、▲沿轨道旋转≥130° (- 40° /+ 90°) |
|  |  | 6、轴向旋转≥±190° |
|  |  | 7、▲左右摆角≥±12° |
|  |  | 8、C臂开口径 ≥780 mm |
|  |  | 9、▲C臂深度 ≥750mm |
|  |  | 10、X线发生器 |
|  |  | 11、▲最大输出功率≤2.5KW |
|  |  | 12、▲脉冲透视最大电流 ≤24mA |
|  |  | 13、数字点片最大电流 ≤14mA |
|  |  | 14、▲最大脉冲频率 ≥30帧/秒 |
|  |  | 15、最小脉冲频率 ≤0.5 帧/秒 |
|  |  | 16、球管 |
|  |  | 17、▲球管焦点 小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm |
|  |  | 18、▲阳极热容量 ≥101KHU |
|  |  | 19、阳极散热率 ≥40.8 千焦耳/分钟 |
|  |  | 20、球管热容量 ≥1.1MHU |
|  |  | 21、影像增强器 |
|  |  | 22、影像增强器视野 ≥9英寸 可变野 |
|  |  | 23、影像增强器中心分辨率 ≥6.8 LP/mm |
|  |  | 24、图像采集矩阵 ≥1024×1024 |
|  |  | 25、监视器 |
|  |  | 26、▲监视器 ≥19”TFT高分辨率医用显示器2台 |
|  |  | 27、最大分辨率 ≥1280 × 1024 |
|  |  | 28、最大亮度 ≥700cd/m2 |
|  |  | 29、可视角度 ≥±170° |
|  |  | 30、具备图象左右翻转、上下翻转、旋转 |
|  |  | 31、自定义窗位调节范围 |
|  |  | 32、自定义边缘增强范围 |
|  |  | 33、UPS不间断电源 |
|  |  | 34、最新Win10系统，64bit处理器，≥16G内存 |
|  |  | 35、▲台车工作站与C臂之间单根线连接，长度≥8.5m |
|  |  | 36、图像资料存储系统 |
|  |  | 37、▲存贮图像容量（内置工作站硬盘存储） ≥300000幅 |
|  |  | 38、具备USB导出功能 |
|  |  | 39、▲设备主机,球管、高压发生器等主要部件为同一品牌 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |