# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **超净工作台** | 1. 内部有效尺寸，宽：1690mm--1710mm，深：550mm--570mm，高：710mm--730mm 2. 装置外形尺寸，宽：1790mm-1810mm，深：760mm--770mm，高：1860mm--1880mm 3. 采用HEPA Filter　(高效过滤技术,国际通用的铝框无隔板高效过滤器)过滤效率 ≧99.995%（≧ 0.3μm颗粒） 4. 洁净等级： ISO 5级（美联邦209E 100级） 5. 每台配备万向脚轮可轻松移动，刹车装置可使设备避免移动，每台配备挂杆和挂钩（挂钩≥10个） 6. 内嵌式舱内扫描系统2套，电脑屏×2个（内嵌式，Windows系统或安卓系统）舱内高清监控摄像系统1套 7. 接到报修电话后12小时内响应，24小时内上门 |
| 配置清单：  1、主机，固定式支架，荧光灯管，紫外灯管  2、每台操作台自带内嵌式仓内扫描显示系统2套：2个电脑屏（10.4寸，触摸屏，Windows系统或安卓系统）、1套高清摄像头。  3、舱内监控高清摄像系统，与生物安全柜共用一台摄像监控交换机及电脑一台调配全程实时监控并保存  4、另附挂杆、挂钩 |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** |  |  |  |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** |  |  |  |