# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **超净工作台** | 1.垂直流洁净台，双人单面操作，工作区台面宽度≥1350mm； |
| 2.风速范围：0.30-0.60m/s，具有三档或三档以上不同风速模式可选； |
| 3.工作台面采用304不锈钢材质； |
| 4.采用HEPA高效空气过滤器过滤，过滤效率≥99.99%；洁净度等级达到： 100级（美联邦209E）Class 100（Fed 209E）； |
| 5.具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质； |
| 6.标配微风速传感器，标配万向转动和固定角； |
| 1. 5°倾斜角设计的钢化玻璃门； |
| 8.标配紫外灯和日光灯，且门、风机、紫外灯、日光灯等相互联动； |
| 9.具有紫外灯预约或定时功能，具有至少三种不同紫外灯模式； |
| ▲10.LCD屏大屏显示，具有风速、系统运行状态、过滤器失效报警等功能显示； |
| 配置清单：  主机1台，风速传感器1个，玻璃门锁1个，紫外灯1个，荧光灯1个 |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** |  |  |  |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** |  |  |  |