# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **生物安全柜** | 1. 级别：二级A2型 2. 操作室尺寸（长×宽×高mm）＞1500×570×620 3. 下降气流平均风速0.35m/s，流入气流平均风速0.53m/s 4. 气流模式:70%循环，30%外排 5. 操作室洁净等级：10级 6. 过滤器截流效率：针对≥0.12μm颗粒，截流效率≥99.999%，可显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能 7. 风机风速可自动调节，与风速传感器联动 8. 工作区和外排出风口处各配备微风速传感器，可真实、实时检测风速 9. 温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 10. 液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数 11. 前窗手动升降，具有安全高度，声光报警，前窗玻璃门具有防爆、防碎及防紫外的功能 12. 具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统，低风速报警功能，前窗位置异位报警功能，前窗侧壁抗扰流系统 13. 运行噪音≤65dBA；工作区间照明度＞1000lux；工作台面中心振动静位移≤5μm 14. 通过SFDA医疗器械注册证，具有EN12469-GS认证和NSF49认证 |
|  |  | 配置清单：  主机，固定式支架，外排风机，照明灯管，紫外灯管。 |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** |  |  |  |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** |  |  |  |