# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **A2生物安全柜** | 1. A2型生物安全柜：4台 2. 双人操作半排型（30%外排70%循环）； 3. 级别：100级/ ISO4 4. 外尺寸，W：1790mm--1810mm，D：790mm--800mm，H：2040mm-2060mm；内尺寸，W：1600mm--1610mm，D：620mm-640mm，H：620mm-640mm。 3. 结构：负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢,圆弧角内胆一次成型增加自洁功能。 6. 垂直层流负压机型, 滑动前窗采用悬挂升降系统； 7. 全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。 8. 严格的HEPA/ULPA过滤器防泄露检测，确保可扫描过滤器漏过率≦0.01%，不可扫描过滤器漏过率≦0.005%。 4. 内嵌式舱内扫描系统2套，电脑屏×2个（内嵌式，Windows系统或安卓系统） 5. 舱内高清监控摄像系统1套 6. 全套生物安全柜须配备监控终端设备可实时监控追溯（含显示屏并负责安装） 7. 接到报修电话后12小时内响应，24小时内上门 |
| **2** | **B2生物安全柜** | 1. B2型生物安全柜：3台 2. 气流模式:100%外排 3. 级别：100级/ ISO4 4. 外尺寸，W：1490mm--1510mm，D：790mm--800mm，H：2040mm-2060mm；内尺寸，W：1300mm--1310mm，D：620mm-640mm，H：620mm-640mm。 3. 结构：负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢,圆弧角内胆一次成型增加自洁功能。 6. 垂直层流负压机型, 滑动前窗采用悬挂升降系统； 7. 全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。   8. 严格的HEPA/ULPA过滤器防泄露检测，确保可扫描过滤器漏过率≦0.01%，不可扫描过滤器漏过率≦0.005%。  9.内嵌式舱内扫描系统2套，电脑屏×2个（内嵌式，Windows系统或安卓系统）  10.舱内高清监控摄像系统1套  11.全套生物安全柜须配备监控终端设备可实时监控追溯（含显示屏并负责安装）  12.接到报修电话后12小时内响应，24小时内上门 |
| 配置清单：  1、主机，固定式支架，外排风机，照明灯管，紫外灯管。  2、每台安全柜自带内嵌式仓内扫描显示系统2套，2个电脑屏（10.4寸、触摸屏、Windows系统或安卓系统）  3、舱内监控高清摄像系统，外附加摄像监控交换机一台，电脑一台调配全程实时监控并保存 |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** |  |  |  |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** |  |  |  |