# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **血气、血氧、电解质和代谢物分析仪** | 测试项目：必须提供pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、HCT、SO2、tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb、胆红素 17项实际测定参数 |
| 计算项目：H+、BEecf 、cHCO3-、PAO2、AaDO2，a/AO2、阴离子间隙、乳酸清除率等>37项计算参数 |
| 全自动液体定标方式 |
| 电极盒与试剂包分离设计；采用集成的电极盒，提供多种参数组合的电极盒 |
| 采用集成的试剂包，包含所有定标液、冲洗液、废液包和进样口 |
| 试剂包储存无需冷藏，有效期＞8个月，上机时间＞40天，并可在同型号机器上替换使用，保证充分利用 |
| 仪器可自动侦测并避免血凝块 |
| 全参数检测用血量＜125ul血样 |
| 检测时间：≤2分钟得到检测数据结果 |
| 提供自动酸碱图 |
| 提供病人趋势图 |
| 彩色液晶触摸屏操作，全中文操作系统 |
| 机上可存储＞25万条病人数据和质控信息，并提供WIFI无线连接；仪器提供USB口，可以进行数据导出 |
| 进样口居中，左、右手操作都很方便 |
| 样本类型：全血，质控品，水溶液 |
| 全自动质控 |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用√ 无□）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | / | / | / |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **血气、电解质、生化多项校准品 200测试/包** | **盒** | **14000**  **（70元/人份）** |
| **2** | **血气、电解质、生化多项校准品 400测试/包** | **盒** | **24000**  **（60元/人份）** |