# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **血气生化分析仪** | 1. 设备名称：血气生化分析仪 2. 方法学：干式电化学法、交流阻抗 3. ▲进样方式：自动水平进样 4. 用血量：最低用血量≤80ul 5. ▲测试参数：pH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数 6. 计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥34项 7. ▲标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥6种 8. 定标方式：自动定标 9. 检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用 10. 操作界面：≥6英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程 11. 内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥24h或可连续测量样本数≥50个 12. 小巧便携，重量≤4.0Kg(含电池) 13. 仪器内置热敏打印机 14. 数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统 15. 数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接数据管理系统 16. 仪器升级：系统自动升级软件，无需增加模块 17. 使用环境要求：10-31℃ 18. 全国三级医院装机量≥100家 19. ▲证书：获得FDA认证、获得CE认证 20. ▲获得国家卫生部室间质评独立分组 21. ▲试剂盒种类：至少可提供两种9项试剂盒 |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用☑ 无□）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **血气生化试剂盒(BG10)** | **人份** | **72** |
| **2** | **血气生化试剂包(CP100)** | **人份** | **4.75** |
| **3** | **血气生化质控液（1T\*5）** | **人份** | **76** |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | / | / | / |