# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 1、适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血 2、输出功率≥300W 3、输出频率≥430KHz 4、输出特性：浮地式（隔离式）输出 5、CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电 6、▲主机采用智能组织感知技术：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。 7、系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语言选择等功能 8、▲显示屏：液晶触摸屏 9、▲一健智能模式：功率1-200W 峰值电压2780V 9.1、一健智能模式：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果 9.2、一健智能模式：具备三按钮刀笔 9.2.1、黄色（切割）按钮可启动切割功能 9.2.2、透明（智能）按钮可启动止血功能并同时提供切割 9.2.3、蓝色（凝血）按钮可启动凝血功能 10▲具备病人回路电极监控器系统，降低负极板烫伤风险 10.1、监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA 10.2、当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。 11、单极切割模式≥二种：纯切，混切 11.1、纯切：功率1-300W 峰值电压1200V 11.2、混切：功率1-200W 峰值电压2100V 12、单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝 12.1、软凝：功率1-120W 峰值电压260V 12.2、电灼：功率1-120W 峰值电压3440V 12.3、喷凝：功率1-120W 峰值电压3930V 12.4、双路输出电灼：功率1-120W 峰值电压3440V 12.5、双路输出喷凝：功率1-120W 峰值电压3930V 13、▲普通双极模式≥三种：精确，标准，宏 13.1、精确：功率1-70W 峰值电压280V 13.2、标准：功率1-70W 峰值电压410V 13.3、宏：功率1-70W 峰值电压530V 14、FT双极模式≥三种：低，中，高 14.1、低：功率1-15W 峰值电压130V 14.2、中：功率16-40W 峰值电压210V 14.3、高：功率45-95W 峰值电压460V 15、精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出。 16、演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修 17、排烟系统：具备排烟系统连接功能。 18、以太网：对设备执行维修操作。 19、心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。 20、USB连接：对设备进行维修操作。 21、氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能。 22、脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、主机 1套 2、单极脚踏开关 1个 3、双踏板脚踏开关 1个 |  |  |

## 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放R  专用□  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |