# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **鼻窦内窥镜** | 1、双层蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏、或高温高压消毒； |
| 2、镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度； |
| 3、兼容性高，无需转接口就能连接其他品牌导光束； |
| 4、内镜光纤接口具有多个角度可选，包括：向下、向左、向右，可以根据临床使用习惯选择； |
| 5、镜身带颜色标识，方便选择使用； |
| 6、▲镜子具有接口可连接重复使用冲洗鞘，方便术中清洗镜身前端，无需术中多次取出清洗，节约手术时间； |
| 7、▲超广角鼻窦镜：视向角0°，视场角≥100°，直径≤4mm，有效工作长度18cm；（需提供产品彩页或注册证等证明文件） |
| 8、▲小儿精细鼻窦镜：0°直视式内镜，视场角≥70°，外径≤2.7mm，有效工作长度≥18cm； |
| 9、0°鼻窦镜：直径≤4mm，视场角≥75°，有效工作长度≥18cm； |
| 10、30°鼻窦镜：直径≤4mm，视场角≥80°，有效工作长度≥18cm； |
| 11、70°鼻窦镜：直径≤4mm，视场角≥75°，有效工作长度≥18cm； |
| 12、可调节多角度鼻窦镜： |
| 12.1第二代柱状晶体镜，设计新颖，使用旋钮调节，操作简便； |
| 12.2▲具有15°-90°多角度无缝切换功能，节约术中更换不用角度鼻窦镜所需时间，提升手术效率；（需提供产品彩页或注册证等证明文件） |
| 12.3直径≤4mm，有效工作长度≥18cm； |
| **配置清单** | | |
| **1、超广角鼻窦镜 2套**  **2、小儿精细鼻窦镜 1套**  **3、0°鼻窦镜 4套**  **4、30°鼻窦镜 2套**  **5、70°鼻窦镜 3套**  **6、可调节多角度鼻窦镜 1套** | | |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |