# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 |  | 招标技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声治疗仪（超声骨刀） |  | 1. 电源电压：100V-240V~ 50HZ/60HZ 120VA； |  |  |  |
|  |  |  | 2. 工作尖尖端主振幅：20~80um； |  |  |  |
|  |  |  | 3. 工作尖尖端横向振幅：≤30um； |  |  |  |
|  |  |  | 4. 工作尖振动频率：24.0~36 KHZ； |  |  |  |
|  |  |  | 5. 保险丝：2×T1.6AL 250V； |  |  |  |
|  |  |  | 6. 蠕动泵流量：30~110ml/min； |  |  |  |
|  |  |  | 7. 导出的输出声功率：200~600mW； |  |  |  |
|  |  |  | 8. 主声输出面积：<10 mm2； |  |  |  |
|  |  |  | 9. 次级横振声输出面积：<20 mm2； |  |  |  |
|  |  |  | 10.主机重量：3.1 kg； |  |  |  |
|  |  |  | 11. 多功能脚踏,手术过程可灵活控制功率、水量。 |  |  |  |
|  |  |  | 1. 电源电压：100V-240V~ 50HZ/60HZ 120VA； |  |  |  |
|  |  |  | 2. 工作尖尖端主振幅：20~80um； |  |  |  |
|  |  |  | 3. 工作尖尖端横向振幅：≤30um； |  |  |  |
|  |  |  | 4. 工作尖振动频率：24.0~36 KHz； |  |  |  |
|  |  |  | 5. 保险丝：2×T1.6AL 250V； |  |  |  |
|  |  |  | 6. 蠕动泵流量：30~110ml/min； |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  | 主机1台； |  | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 手柄：接插式手柄（带光/不带光） 1支； |  | 1 | 个 |  |
| 3 |  | 蠕动泵管：7条； |  | 1 | 个 |  |
| 4 |  | 多功能脚踏：1个 ； |  | 2 | 个 |  |
| 5 |  | 消毒盒套装：1套(手柄1、限力扳手1、工作尖7、蠕动泵管1、消毒盒1) |  | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 工作尖（型号）：共 7 枚 |  | 1 | 套 |  |
| 7 |  | US1 工作尖 1 枚 US2 工作尖2枚 |  | 1 | 套 |  |
| 8 |  | US4 工作尖 1 枚 US5 工作尖 1 枚 |  | 1 | 个 |  |
| 9 |  | UL3 工作尖 1 枚 UC1 工作尖 1 枚 |  | 1 | 个 |  |
| 10 |  | 主机1台； |  | 1 | 个 |  |
| 11 |  | 手柄：接插式手柄（带光/不带光） 1支； |  | 1 | 个 |  |

## 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用□  无R）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |