深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动尿液流水线 | 一、整机系统： ▲1、系统组成（特别说明：模块为同一品牌者优先）：前后处理模块各1套、尿干化学分析模块1台、尿有形分析模块2台、仪器地柜1套；全自动样本处理系统。 |
|  |  | 2、测试项目：理学参数5项、干化学14项、尿有形38项、红细胞形态学4项（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 3、支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖 |
|  |  | 4、尿液颜色识别：采用RGB颜色检测技术识别样本的颜色（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 5、尿液浊度检测：采用散射光技术检测样本的浊度（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 6、尿液比重检测：采用临界角全反射折射技术检测样本的比重（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 7、尿液电导率检测：采用阻抗法检测样本的电导率（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 8、尿液渗透压检测：通过电导率计算出样本的渗透压（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 二、干化学分析模块参数 9、检测系统：采用图像传感器检测系统 |
|  |  | 10、检测波长数量：≥4个波长（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 11、前处理试管进样机构最大容量：可放置≥50个样本；支持最大25个待测试管架,≥250个样本 |
|  |  | 12、测试项目：≥14项，并提供微量白蛋白与尿肌酐的比值参数（ACR比值）和尿蛋白与尿肌酐比值（PCR比值） |
|  |  | ▲13、单机测试速度：≥450个样本/小时（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 14、显示器：彩色液晶显示屏 |
|  |  | 15、消耗品状态实时监控功能：分析仪能对清洗液、废液的状态进行实时监控 |
|  |  | 16、尿液比重计功能：线性范围 1.000～1.055 内 |
|  |  | 17、加强清洗功能：分析仪能对浊度计中检测出的高浑浊度样品，自动加强清洗 |
|  |  | 18、混匀功能：分析仪具有混匀功能，可对样本进行混匀操作 |
|  |  | 19、样本量检测功能：采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示 |
|  |  | 20、废试纸条实时监控功能 |
|  |  | 21、检测区域温控功能：仪器会自动感应检测区域的温度值，计算出与设计值的差异，自动机型温度校正 |
|  |  | ▲22、试纸图像显示功能：分析仪具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等方面（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 23、数据存储量：≥200万个样本数据，10万个样本图片（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 24、试纸仓容量：≥300条试纸。（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 25、尿样需求量：≤1mL |
|  |  | 26、尿液标本：原尿上机，无需机内离心、无需一次性计数池 |
|  |  | 27、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.9% |
|  |  | 28、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.9% |
|  |  | 29、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 |
|  |  | 30、原厂质控液：制造商有通过药监部门注册的与仪器同品牌配套尿试纸、质控液。（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书、注册证等相关证明材料）干化学质控液有试管包装带条码，可直接上机测试，无需复溶、无需手工输入生产批号等信息，操作更简单。 |
|  |  | （三）尿液有形成分分析模块参数 31、工作原理：采用高速鞘流摄像数字成像自动识别、平面流式细胞及深度学习人工智能技术。（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 32、检测项目：可检测尿液中多种有形成分，自动识别项目≥38项；可检测尿液电导率和渗透压（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 33、检测样本类型：尿液、脑脊液、胸腹水、妇科分泌物（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 34、检测速度：≥120个/小时（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 35、仪器自动识别率：红细胞≥95%，白细胞≥90%，管型≥85%（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 36、红细胞形态学检测功能：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告，可提供3个报告参数，一个直方图（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 37、分析仪能对检测结果智能审核，自动提示阳性样本 |
|  |  | 38、最小吸样量：≥1.2ml（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | ▲39、可查看原始视频：可提供标本检测时的原始视频，可暂停、慢速播放及按帧查看（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书、注册证等相关证明材料） |
|  |  | 40、存储及查询功能：≥20万个结果，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失 |
|  |  | 41、携带污染率：≤0.05%（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书等相关证明材料） |
|  |  | 42、联机功能：分析仪可与尿液分析仪联机，可实现LIS双工，并自动匹配测试结果 |
|  |  | 43、输入输出端口：分析仪具备鼠标接口、键盘接口、USB接口、串口、网络接口等 |
|  |  | 44、清洗排堵功能：分析仪配备强力清洗试剂，可定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能 |
|  |  | 45、与仪器同品牌的校准物：能提供与仪器同品牌的具有检出限、低浓度、中浓度和高浓度四种水平的尿有形质控液（提供产品对应功能的检验报告或产品说明书、注册证等相关证明材料） |
|  |  | 46、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性穿刺型尿沉渣管 | 根 | 0.85 |
| 2 | 传送带*4 | 套 | 400 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液分析用鞘液 | 桶 | 10400 |
| 2 | 清洗液 | 瓶 | 300 |
| 3 | 尿液有形成分分析仪聚焦液质控物 | 盒 | 580 |
| 4 | 尿液有形成分分析仪质控物 | 盒 | 580 |
| 5 | 尿液有形成分分析仪质控物 | 盒 | 580 |
| 6 | 尿液有形成分分析仪质控物 | 盒 | 580 |
| 7 | 尿有形成分分析仪校准液 | 盒 | 300 |
| 8 | 清洗液（500ml） | 瓶 | 680 |
| 9 | 清洗液（1L） | 瓶 | 720 |
| 10 | 尿液分析试纸条 | 筒 | 240 |
| 11 | 尿液分析试纸条 | 筒 | 320 |
| 12 | 尿质控液 | 盒 | 200 |
| 13 | 尿质控液（试管装） | 盒 | 300 |
| 14 | 生物安全型尿沉渣试管 | 根 | 0.85 |