深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支气管镜及气管异物手术器械一批 | 1、双层蓝宝石镜面，第二代“柱状晶体”设计，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒； |
|  |  | 2、镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度；兼容性高，无需转接口就能连接其他品牌的导光束； |
|  |  | 3、内镜光纤接口具有多个角度可选包括向下、向左、向右，可以根据临床使用习惯选择；镜身带颜色标识，方便选择使用。 |
|  |  | 4、长支气管镜：视野方向0°，外径≤2.9mm，有效工作长度≥36cm； |
|  |  | 5、微型支气管镜：视野方向0°，视野范围：90°，外径≤1.3mm，半硬性，有效工作长度≥30.6cm； |
|  |  | 6、光学钳：鳄牙形，用于抓取较硬异物，带弹簧手柄，与可视化微型支气管镜配套使用，长18.5cm； |
|  |  | 7、光学钳：勺状形，用于活检，带弹簧手柄，与可视化微型支气管镜配套使用，长18.5cm； |
|  |  | 8、支气管镜套管，规格6，长度30cm； |
|  |  | 9、支气管镜套管，规格5，长度30cm； |
|  |  | 10、支气管镜套管，规格4.5，长度30cm； |
|  |  | 11、支气管镜套管，规格4，长度30cm； |
|  |  | 12、支气管镜套管，规格3.5，长度30cm； |
|  |  | 13、支气管镜套管，规格3，长度18.5cm； |
|  |  | 14、支气管镜套管，规格4，长度26cm； |
|  |  | 15、支气管镜套管，规格3.5，长度26cm； |
|  |  | 16、支气管镜套管，规格3，长度26cm； |
|  |  | 17、棱镜分光器：可高温高压消毒，有适配器可与纤维导光束相连； |
|  |  | 18、转接器：配适器带滑动观察窗栓，密封帽，有凹透镜和锁眼，可移动； |
|  |  | 19、辅助通气注射套管：注射套管，正压辅助通气系统，外径3.5mm，用于支气管镜和气管镜配套使用，带鲁尔锁； |
|  |  | 20、器械引导帽：用于吸引导管，短，用于儿童和婴儿支气管镜； |
|  |  | 21、呼吸机转接器：用于支气管镜和任何一款儿科呼吸设备的适配器； |
|  |  | 22、光学抓钳：2x2齿，用于抓取硬币和扁平异物，带弹簧手柄，与小儿长支气管镜配合使用； |
|  |  | 23、儿童光学抓钳：2x2齿，用于抓取花生状和较软异物，带弹簧手柄，与小儿长支气管镜配合使用； |
|  |  | 24、儿童光学抓钳：2x2齿，用于抓取较硬异物，带弹簧手柄，与小儿长支气管镜配合使用； |
|  |  | 25、异物篮：带手环，工作长度35cm； |
|  |  | 26、细胞学纤维刷：带手柄，工作长度35cm； |
|  |  | 27、吸引管：工作长度50cm，直径4mm； |
|  |  | 28、吸引管：工作长度35cm，直径3mm； |
|  |  | 29、吸引管：工作长度35cm，直径2mm； |
|  |  | 30、卷棉子：工作长度35cm； |
|  |  | 31、持棉器：带弹簧手柄，工作长度35cm； |
|  |  | 32、半软性抓钳：勺形，钳口一侧可动，半软性，鞘直径1mm，工作长度35cm，与支气管内窥镜进行配套控制使用； |
|  |  | 33、鳄牙钳：用于较硬异物，钳口一侧可动，鞘直径2.5mm，工作长度35cm； |
|  |  | 34、花生钳：用于花生和较软异物，钳口一侧可动，鞘直径2.5mm，工作长度35cm； |
|  |  | 35、活检钳：圆形杯口状钳口，钳口一侧可动，鞘直径2.5mm，工作长度35cm； |
|  |  | 36、支气管镜抓钳，"鳄鱼嘴式"，双极抓钳夹可动，抓取用，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
|  |  | 37、支气管镜抓钳，可旋转，尖锐的，双抓钳夹可动，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
|  |  | 38、支气管镜抓钳，花生状抓抓钳，双抓钳夹可动，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
|  |  | 39、支气管镜抓钳，圆杯形活检抓钳，双抓钳夹可动，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
|  |  | 40、支气管镜抓钳，双极抓钳夹可动，椭圆形杯状，有孔，活检抓钳，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
|  |  | 41、支气管镜抓钳，通用型，活检抓钳，双极抓钳夹可动，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
|  |  | 42、吸引导管：4.5Fr，带转接器； |
| 配置清单 |  |  |
| 1、0度支气管内窥镜 2条 2、微型支气管内窥镜 2条 3、可视化异物抓钳 4把 4、可视化异物抓钳 4把 5、长支气管镜套管，规格6 2套 6、长支气管镜套管，规格5 2套 7、长支气管镜套管，规格4.5 2套 8、长支气管镜套管，规格4 2套 9、长支气管镜套管，规格3.5 2套 10、短支气管镜套管，规格3 2套 11、支气管镜套管，规格4 2套 12、支气管镜套管，规格3.5 2套 13、支气管镜套管，规格3 2套 14、棱镜分光器 4个 15、玻璃观察窗塞 2个 16、密封帽 2个 17、转接器 2个 18、辅助通气注射套管 2个 19、器械引导帽 2个 20、呼吸机适配器 4个 21、光学抓钳 2把 22、光学抓钳 2把 23、光学抓钳 2把 24、异物篮 4个 25、细胞学纤维刷 4个 26、吸引管 4根 27、吸引管 4根 28、吸引管 4根 29、抽吸器 10个 30、备用玻璃管 10个 31、卷棉子 4个 32、持棉器 4个 33、半软性抓钳 6把 34、鳄牙钳 6把 35、花生钳 6把 36、活检钳 6把 37、支气管镜鳄鱼嘴式抓钳 6把 38、支气管镜可旋转抓钳 6把 39、支气管镜花生状抓钳 6把 40、支气管镜圆杯形抓钳 6把 41、支气管镜活检抓钳 6把 42、支气管镜通用抓钳 6把 43、吸引导管 4根 |  |  |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |