# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **颅脑手术头架** | **1．头夹**  1.1 采用先进的钛铝合金制造，非简单的铝合金材料，保证头架坚固耐用、不生锈、重量轻。  1.2 头夹为3钉式固定。  1.3 头夹为双钉侧压力五刻度指示磅（0-80 pounds），单钉侧无压力操作部件。  ▲1.5 头夹固定臂呈双弓型设计,非弧型设计，便于侧卧位手术时脑牵拉系统的安装方便。  1.6 头夹螺纹接口处与头夹为一次性合金材料整体成型设计，螺纹接口非内置的钢圈材料，避免了因接口处镶嵌不锈钢而导致接口松脱情况出现。  **2．万向连接器**  2.1 球型阻尼轴连接（便于术中微调），可360°侧旋转；120°扇形旋转；90°侧卧位固定；可任意角度固定；  ▲2.2 球型阻尼头为纳米镜面设计，球头表面光滑，非粗制磨砂面。  **3．底座**  3.1 底座为双锁闭横杆固定设计，非单锁闭横杆设计，避免了单锁闭固定当压力过大时易锁闭挣脱弹开发生严重危险。  3.2 固定扳手为防锈镀金设计，提示医生为重要部件，避免了误操作的发生。  3.3 底座插杆间距可调，可与手术床连接，有绝缘垫，确保和手术床绝缘；  **配置要求：**  1．底座 1个  2．双钉加压头夹 1个  3．球形万向轴连接器 1个  4．高温高压小儿头钉 3个 |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂（开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | / | / | / |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | / | / | / |