# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **神经外科电动动力系统** | **一、主机**  1.17寸彩色屏，实时显示工作状态及提示信息。  1.2双输出接口。  1.3电机自动识别功能。  **二、脚踏开关**  2.1具备无级调速、功能切换、正反转切换、注水控制等功能。  2.2 IPX8防水等级，防滑、防侧翻。  **三、微电机**  ▲3.1 峰值输出功率≥150W,输出扭矩≥2.9N·cm  3.2 转速≥40000r/min，可高温高压消毒（134℃）  3.3 具备自动风冷技术  3.4 ISO-E 类型标准接口，快速接插  **四、颅骨钻手柄**  4.1 体积小，轻质合金材料制造，输出扭矩≥76N·cm  4.2 转速750～1500r/min  4.3 具备过负载保护功能，可高温高压消毒（134℃）  **五、颅骨钻头**  5.1 具备机械式钻穿即停功能，刃口材质：不锈钢，硬度HRC58  5.2 具有直径6mm～12mm可选  **六、颅骨铣手柄**  6.1 输出扭矩≥2.9N·cm  6.2 输出转速20000～40000r/min，可高温高压消毒（134℃）  6.3 最高转速时空载噪音≤75dB  6.4 可握持式或执笔式操作，具备过负载保护功能  **七、铣刀**  直刃设计，锋利耐用  **八、磨钻手柄**  ▲8.1 转速16000～80000r/min，可正反转  8.2最高转速时空载噪音≤75dB，可执笔式操作  8.3 磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，可高温高压消毒（134℃）  **九、磨钻头**  ▲高速转动下径向跳动量≤0.01mm |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用☑ 无□）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| 1 | 铣刀 | 件 | 1500 |
| 2 | 颅骨钻头 | 件 | 8500 |
| 3 | 磨钻头 | 件 | 1300 |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |