深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 骨科电钻 | ▲1.电机功率≥1100转/min，电子元件驱动。 备注：提供产品技术说明书 2.镍氢电池 电压9.6v±10% 电量：充满电后的电池，在1A的放电电流下，放电时间≥30min。 - 电钻主机的额定转速应符合基本参数表中的规定，允差≤±10％。 - 空载噪音：≤75dB(A计权)。 - 夹持力：电钻主机所夹持的刀具在承受500N的轴向拉力时，不得拔出 - 径向圆跳动：≤0.1mm。 - 轴向移动：≤0.5mm。 - 表面温度：在最高使用温度下，在额定转数下，空载运行5min，表面温度≤50℃。 - 输出扭矩: ≥2.0 N·m - 结构：电池为拆卸式，充电状态下不与主机接触，主机不能单独运行。 - 符合儿童骨科使用要求，体积小。 全新的BTpower技术，3层密封抵御水分入侵。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、主机20把 2、电池及电池盒20个 3、自锁钻夹头20个 4、充电器20个 5、电池通道20个 6、克氏针钻（2.0-4.0mm）20个 7、克氏针钻（0.7-1.6mm）20个 |  |  |