表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光干涉断层扫描仪（血流） | 1. 成像原理：复合差值法，计算振幅加相位的变化 |
|  |  | 2.OCT成像参数： |
|  |  | 2.1扫描方式：频域OCT |
|  |  | 2.2扫描光源：超级发光二极管（SLD）, ≥880nm |
|  |  | 2.3扫描部位：玻璃体、视网膜、脉络膜；眼前节 |
|  |  | 2.4 A-Scan： |
|  |  | ▲2.4.1变频扫描：85000A-scan/s、53000A-scan/s、13250A-scan/s， 三种扫描频率，应对光路清晰度不同的患者 |
|  |  | 2.4.2扫描深度：≥2.1mm |
|  |  | 2.4.3轴向分辨率：≥4μm |
|  |  | 2.5 B-Scan |
|  |  | ▲2.5.1扫描模式： 眼底扫描：线扫、十字扫、黄斑地图扫、多线十字扫、黄斑放射线扫、视盘圈扫、视盘地图扫、视盘放射线扫眼前节扫描：线扫、放射线扫、前房角； 以上扫描方式的位置、方向、长度、线间隔都可调，患者固视标也可调 |
|  |  | 2.5.2扫描范围：3mm≤X≤12mm；3mm≤Y≤9mm； |
|  |  | 2.5.3扫描密度：1024×64；512×128；256×256 |
|  |  | 2.5.4平面分辨率：X-Y：≥3μm |
|  |  | 2.6 AngioScan |
|  |  | 2.6.1扫描模式: 黄斑地图扫、视盘地图扫 |
|  |  | 2.6.2扫描范围：3mm≤X≤9mm；3mm≤Y≤9mm |
|  |  | ▲2.6.3扫描精度：2HD（常规）、4HD（高清）、8HD（超清） |
|  |  | ▲2.6.4扫描步进：≤0.3mm |
|  |  | ▲2.6.5全景拼图：由3×3 Angio scan拼成6×6、9×9、12×9、12×12的全景模式, 由4.5×4.5 Angio scan拼成9×9、12×9、12×12的全景模式 |
|  |  | 2.7图像采集时间：512×128≤1.6s |
|  |  | 3.OCT操作参数： |
|  |  | 3.1固视方式： |
|  |  | 3.1.1内固视灯：红色，固视标大小可变 |
|  |  | 3.1.2外固视灯：红色和绿色 |
|  |  | 3.2 眼底观察影像 |
|  |  | 3.2.1光源：共焦激光（SLO）光源：≥785nm |
|  |  | 3.2.2眼底视角：40º×30º（变焦：20º×15º） |
|  |  | 3.2.3眼前段范围：≥14mm×12mm |
|  |  | ▲3.3眼位追踪：自动眼位追踪，补偿固视丢失和眨眼；眼球旋转追踪，对眼球旋转进行校正 |
|  |  | 3.4自动对焦：Z方向对焦，手动优化 |
|  |  | 3.5最小瞳孔直径：≤ø2.5mm |
|  |  | 3.6调焦范围：-15 D 至+10D (VD=12mm) |
|  |  | ▲3.7戴镜测量：可戴镜测量，避免图像失真及翻折 |
|  |  | 3.8 工作距离：眼底≥35.5mm，眼前段≥14mm |
|  |  | 4.软件分析： |
|  |  | 4.1视网膜成像：视网膜6+1分层，各层自动分层、测量 |
|  |  | ▲4.2黄斑厚度图：标准9×9mm黄斑区测量，提供全视网膜厚度、半视网膜厚度分析，各自分区分析，与9×9mm数据库对比，分析黄斑病变及筛查早期青光眼 |
|  |  | ▲4.3视盘分析：视盘6×6mm扫描，提供[ILM+NFL+GCL]神经纤维层厚度分析，与6×6mm数据库对比，左右眼对比分析对称性 |
|  |  | ▲4.4 数据库：自带亚洲人正常眼轴数据库（9×9mm），自带亚洲人长眼轴数据库（9×9mm） |
|  |  | 4.5 3D图像：视网膜三维重建，重建各个分层（Surface）和各个体积（Volume） |
|  |  | 4.6 En Face：断层成像重建后的截面图，分析截面变化 |
|  |  | 4.7 AngioScan |
|  |  | ▲4.7.1自动分层：血流成像自动玻璃体强腔、浅层视网膜、深层视网膜、外层视网膜、外层视网膜到RPE（视细胞外节），脉络膜毛细血管、脉络膜共7层 |
|  |  | ▲4.7.2黄斑客观量化分析：扫描区域按ETDRS分区及九宫格分区，分别显示7层的血流密度 |
|  |  | 4.7.3黄斑自动量化：自动显示黄斑中心凹无灌注区面积、周长、直径 |
|  |  | ▲4.7.4 视盘客观量化分析：扫描区域按上下分区、TNST环形分区及九宫格分区，分别显示7层的血流密度 |
|  |  | ▲4.7.5视盘自动量化：独家提供视盘血管长度与面积比值，提供血流面积与总扫描面积比值 |
|  |  | ▲4.7.6手动数据分析：可选定区域手动分析血流面积、无灌注区面积、血流密度 |
|  |  | 4.7.7去除伪影技术：自动去除伪影 |
|  |  | 4.8 随访对比分析：随访患者眼底病情变化，评估治疗效果及进展 |
|  |  | 4.9杯盘比：自动分析/手动编辑分析 |
|  |  | 5.数据与网络： |
|  |  | 5.1数据传输：USB，LAN，eSATA |
|  |  | ▲5.2多模影像：软件可整合OCT+眼底彩照+血流OCT+微视野计报告为一体，基于严密的眼底监控，可进行对位数据叠加（Overlay），实现形态学加功能学的对位定量分析 |
| 配置清单： |  |  |
| - 主机1套 - 电脑1套 - 隔离变压器1套 - 影像软件1套 - 使用说明书1本 - 产品合格证1张 - 眼前节模块1个 - 国产电动桌2台 - 打印机1台 OCT血管造影术升级工具包1套 |  |  |