深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全自动毛细管电泳仪 | 1.检测方法：毛细管内高压液相电泳法。 2.检测项目：血清蛋白、免疫球蛋白分型、糖化血红蛋白、血红蛋白。 3.检测样本类型：血清、全血。 4.▲一次可进样≥15个样品架, 最大单次进样量≥120个，并可持续进样。 5.试剂瓶可射频识别，在线显示试剂余量。 6.仪器上自带触摸屏，可脱离电脑进行操作控制。 7.检测通道：≥8条并行毛细管通道同时运行。 8.毛细管为标准化石英材料成品，更换时无需人工剪裁。 9.完全自动化：全血样品检测时具有穿帽检测功能、不需要开盖检测，最大程度避免生物危害；仪器内部具有自动上下颠倒混匀全血标本功能。 10.检测的灵活性：仪器具有自动开关机，程序自动切换功能。 11.电泳温控系统:采用帕尔贴贴合毛细管精确温控系统，非风冷控温。 12.控制单元：具备自动温度控制、自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗及自动锁功能。 13.仪器操作软件可实现中英文切换。 14.软件系统：自动识别条带及计算百分比、量值等多样丰富的软件系统，结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统。 15.报告系统：报告格式灵活，可编辑多种中文报告单，可储存≥10万个以上病人报告和图谱。 16.条码系统：标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别。 17.质控系统：糖化项目具有正常、异常质控品，可使用L-J质控图表进行质控统计，保证检测结果的准确性。 18.▲毛细管内径：≤30um。 19.检测结果：具有血清蛋白、血红蛋白、糖化血红蛋白的检测图谱，且图谱可以在电脑上查看并保存。 20.电泳结果具有极高的分辨率，对于常见异常血红蛋白HbD、HbS、HbC和HbE等能清晰分离，且HbE和HbA2组分分离开，能够检测到微量Hb CS组分。 21.糖化血红蛋白检测图谱中可显示Hb A2组分，报告Hb A2数值。投标时需提供厂家出具的技术文件或彩页截图或具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件作为得分依据。 |
| 配置清单 |  |  |
| 全自动毛细管电泳仪主机 1台 电脑 1 台 说明书 1本 |  |  |

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用☑  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血红蛋白测定试剂盒 | 盒 | 11000.00 |
| 2 | 血红蛋白质控品 | 盒 | 8000.00 |
| 3 | 毛细管护理液 | 盒 | 1000.00 |
| 4 | 毛细管 | 盒 | 8000.00 |
| 5 | 糖化血红蛋白测定试剂盒 | 盒 | 15000.00 |
| 6 | 糖化血红蛋白校准品 | 盒 | 3000.00 |
| 7 | 糖化血红蛋白质控品 | 盒 | 1500.00 |