表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 无创心排量监测仪 HT-1000 | - ▲基于谐振频率法技术 - 无创、连续心排量输出 - 基础参数：心排量CO；心指数CI；心率HR；每搏输出量SV；每搏输出量指数SVI；每搏输出变异SVV；射血前期PEP；左心射血时间LVET；胸腔液体含量TFC；心率变异性HRV； - 计算参数：收缩压SBP、舒张压DBP；平均动脉压MAP；血氧饱和度SpO2；外周阻力TPR；总外周阻力指数TPRI；氧输送指数 DO2I；肺毛细血管楔压PCWP - 心脏泵功能参数：变力状态指数ISI、心功率CP、心功率指数CPI、心率变异性HRV - 信号质量指数SQI - 无需专机专用耗材。（使用一次性普通心电电极） - 具有多种显示模式：仪表盘视图；柱状图视图；趋势图视图；表格视图 - ▲具有1条ECG波形和1条RF波形 - 多种参数可切换显示；多种参数柱状图显示；多种趋势波形滚动显示；测试数据以表格形式实时滚动显示结果 - 具有23.8英寸彩色液晶显示器，分辨率可达1920×1080；能够触控操作 - 可自定义显示参数 - ▲适用于成人、小儿以及新生儿。需提供注册证证明。 - ▲具有动态测量软件或模块，可以用PLR（被动抬腿）试验来快速测定（约6分钟）液体反应，具有PLR（被动抬腿）数据自动报告，结果大于10%为有液体反应，小于10%无液体反应。 - 具有动态测量软件或模块，可以用快速补液实验，用于评估患者的液体反应性。在测试期间，对患者施加液体推注。可自由设置推注液体量（补液量）、持续时间及补液类型。软件记录并显示每搏输出量的变更 - 可电池供电，电池供电时间：约7小时（充满时） - ▲可有线和蓝牙模式监测 - ▲测试数据更新周期分每1秒，4秒，8秒，24秒，60秒 - 可直接打印患者报告；报告为PDF格式或EXCEL文档格式 - 供电方式：通过USB供电或锂电池供电 |
| 配置清单 |  |  |
| 1无创心排量监测仪主机1套 2.病人导联线 1 条 3. 无创心排量监测仪中文用户手册 1 本 4. 无创心排量监测仪软件 1 套 5. 黑白打印机 1 台 6. 品牌一体机 1 台 7. 专用台车 1 台 |  |  |