表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 眼电生理系统 | 1.功能 |
|  |  | 1.1 传统电生理功能 |
|  |  | 1.1.1 ERG软件：符合CFDA注册证适用范围要求，符合2014年ISCEV标准，提供标准FERG六项及其他特殊F-ERG检查，包括明视负波ERG，ON-OFF ERG等，提供全视野/分野PERG |
|  |  | 1.1.2 VEP软件：符合CFDA注册证适用范围要求，符合2010年ISCEV标准，FVEP，PVEP(7’15’30’60’120’)，on-off VEP(15’60’) |
|  |  | ▲1.1.3眼振颤图功能，运动EOG |
|  |  | 1.2 婴儿视力测量软件 |
|  |  | 1.2.1刺激方式:水平移动的正弦光栅视标，滚动的光栅条记录视动性眼球震颤 |
|  |  | 1.2.2 检查方式：使用摄像头记录瞳孔相对于额头反射点的运动 |
|  |  | 1.2.3结果记录：眼球运动曲线和检查时眼球运动视频图像 |
|  |  | 1.2.4 检查结果：双眼和单眼视力值 |
|  |  | 1.2.5 年龄范围：6个月到3岁 |
|  |  | 1.2.6 适用情况：可检测眼球运动正常，眼球运动不能，眼球振颤幼儿的视力 |
|  |  | 2. 刺激器 |
|  |  | 2.1主刺激器 |
|  |  | 2.1.1亮度：0-600 cd/m2可调 |
|  |  | 2.1.2分辨：1024×768 |
|  |  | 2.1.3对比度≧96％ |
|  |  | 2.1.4刷新频率 ≧60Hz |
|  |  | 2.1.5刺激模式： 刺激图形：棋盘格翻转、图形给撤、Flash、短M序列六边形刺激， 刺激范围:满屏、1/2屏和1/4屏刺激 |
|  |  | 2.2. 手持刺激器 |
|  |  | 2.2.1刺激光源：二极管阵列 |
|  |  | 2.2.2 刺激面积：≧100 mm X 200mm |
|  |  | 2.2.3检查方式：双眼同时刺激或单眼刺激 |
|  |  | 3.四通道信号放大器 |
|  |  | ▲3.1输入阻抗：≧1000GΩ//220pF |
|  |  | ▲3.2共模抑制比：≧115dB |
|  |  | 3.3噪声：1—25Hz：0.5µV 1—800Hz：2.6µV |
|  |  | 4.质量控制系统 |
|  |  | 4.1近距监视录像系统：红外LED照明，30Hz红外摄像头。监视录像可同步记录到数据库中。 |
|  |  | 4.2远程监视录像系统：红外LED照明，红外摄像头。监视录像可同步记录到数据库中。 |
|  |  | 4.3 瞳孔监视功能：闪光VEP检查过程中可同步监控瞳孔光反射，以及检查过程中是否有眼球震颤，是否有废用性斜视。图形VEP检查过程中可监控瞳孔是否有调节性反射，以及患者的固视情况。 |
|  |  | ▲4.4瞳孔直径测量：可测量瞳孔直径 |
|  |  | 4.5瞳孔追踪功能：多焦电生理检查过程中，瞳孔中心移动超过1.6度时自动同步剔除不良信号，眨眼时的检查结果自动剔除 |
|  |  | ▲5、对比敏感度： |
|  |  | ▲5.1、刺激类型：水平正弦格栅 |
|  |  | ▲5.2、刺激方法：静态检查，动态检查，低视力静态检查，低视力动态检查 |
| 配置清单 |  |  |
| - 主机(刺激器) - 四通道生物放大器 - 手持刺激器 - 远程红外监视器 - 近程红外监视器 - 传统眼电生理软件包 - 婴儿眼电生理软件包 - 眼震电图动态EOG软件 - 对比敏感度软件 |  |  |

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用☑  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮肤电极 | 条 | 500 |
| 2 | 角膜电极 | 条 | 850 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |