深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 四通道注射泵工作站 | ▲1、四通道一体化机型，非四台单通道微量注射泵的组合（见彩页图片或实物图片）。 ▲2、一体机机型的顶部带有提手（见彩页或实物图片）。 ▲3、显示屏幕≥5个，数码管屏幕显示主要信息速度，3.5英寸触摸屏幕显示详细信息。（见彩页或实物图片） ▲4、操作方式≥2种包括全触摸屏触控操作，手机键盘式的全数字全按键操作（见彩页或实物图片）。 ▲5、设备四通道操作和放置注射器总体高度和宽度仅有A4纸大小（见彩页或实物图 片）。 6、运行指示灯≥5个，机器顶部有大指示灯有利于远距离观察使用状态，其余指示灯查看各个通道运行情况。 7、注射通道之间具备级联功能，满足用户的连续输注功能需求。 8、具有压力自动校准方法和系统。 9、具有速度自动校准方法和系统。 10、速度调节步长：0.1ml/h～99.99ml/h速度范围0.01ml/h，100.0ml/h～999.9ml/h速度范围0.1ml/h，1000ml/h～1500ml/h速度范围1ml/h。 ▲11、内部已经存储注射器品牌≥30种，注射器精度自动校准并自定义保存其他注射器品牌（提供检验报告）。 12、历史记录总计超过8000条记录。包含以下信息：注射模式、注射速率、报警信息、已注射总量、时间、管路阻塞压力限制阀值、限制量及针筒品牌规格、操作信息等。 13、压力自动释放功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。 14、快速注射方式≥2种。 15、机械精度±1%，注射精度±2%。 16、报警音量≥10档，调节范围1-10档。 17、按键音≥10档，调节范围0－9档。 18 、KVO功能具有手动和自动两种模式（提供检验报告）。 19、注射中调速功能：在注射状态下调整注射速度。 ▲20、残留报警模式≥3种模式：长度模式范围1-18mm可调，最小≤1mm，最大≥18mm；时间模式 1-10min可调，最小≤1min，最大≥10min；容量模式1-5ml可调, 最小≤1ml，最大≥5ml。（提供检验报告）。 21、报警功能：针筒推尽，针筒未夹住，注射器推杆安装错误，针筒规格错误，针筒卡扣安装错误，阻塞，注射完毕，遗忘操作，速度超范围，KVO完毕，延长管脱落，网电源中断，未安装电池，电池欠压，电池电量耗尽，供电中断，系统故障。 ▲22、注射模式≥8种包括速度模式、体重模式、时间模式、微量模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式（提供检验报告）。 23、速度模式：5ml注射器0.1-150ml/h可调，10ml注射器0.1-400ml/h可调，20ml注射器0.1-600ml/h可调，30ml注射器0.1-900ml/h可调，50ml注射器0.1-1500ml/h可调。 24、时间模式：0-99h59min。 25、体重模式：剂量范围：0-999.9，体重范围：0-400kg，药物量范围：0-999.9mg，溶液量范围：0-999.9ml，剂量单位≥8种包括ng/kg/min、ng/kg/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、IU/kg/min、IU/kg/h。 26、微量模式：0.1-100ml/h可调。 27、序列模式：速度，时间，预置量设置任意两组数值，自动计算第三组，总设置序列数12组。 28、梯度模式：预置量、总时间、上升时间、下降时间、累积量。系统根据设置的预置量、总时间、上升时间、下降时间自动计算出维持速度。 29、首剂量模式：先按照引导剂量参数注射完成后，再按照主注射参数进行注射；主参数包括总预置量、速度、时间；首剂量参数包括预置量、速度和时间。 30、药库模式：内部已储存药物品种100种以上，可根据科室增加药物品种，具有用药安全管理、剂量不足、超量用药等提示功能。 |
| 配置清单 |  |  |
| 主机一台，输液架一个，电源线一根，操作一张。 |  |  |