|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 供应室消毒材料一批 | 1、压力蒸汽灭菌指示标签（多种尺寸）、高压灭菌指示胶带 | 灭菌物品的包装标识，带化学指示物，其中标签可记录灭菌物品信息，如物品名称、日期等，有可追溯性。  高压灭菌指示胶带含灭菌化学指示物，灭菌前后有明显颜色变化。  封包胶带：用于消毒供应中心闭全式包装时的封包使用。 |
| 2、一次性使用B.D试验测试包 | 用于测定消毒供应中心灭菌器的物定测试步骤空气排出效果，即BD测试。 |
| 3、灭菌包内测试指示卡（4类、5类）/压力蒸汽灭菌化学指示物(管腔内用) | 四类化学指示物：多变量指示物，能对灭菌的关键变量中的两个及以上起反应，灭菌前后有明显的颜色变化，便于识别，用于消毒供应中心灭菌物品的包内化学监测 。  五类化学指示物：综合指示物，要求对灭菌的所有关键变量起反应，产生的标定值应等同于或超过ISO11138系列标准所给出的对生物指示物的性能要求。具有高度生物拟合性，爬行设计。  压力蒸汽灭菌化学指示物(管腔内用)：用于高温压力蒸汽灭菌批量放行管腔类的化学监测包，性能符合WS310T和AAMI ST79要求。 |
| 4、压力蒸汽灭菌生物培养指示标签、生物测试包 | 生物培养指示剂：自含式，嗜热脂肪杆菌芽孢  生物测试包：快速高温压力蒸汽灭菌测试包，包内含快速生物指示剂1292（专机专用耗材） |
| 5、化学测试包 | 辅料测试包，一次性使用，用于高温压力蒸汽灭菌批量放行的化学监测包，性能符合WS310T和AAMI ST79要求。 |

**耗材采购需求**