深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 |  | 招标技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 精密器械清洗工作站 （30万1台） |  | 一、规格尺寸要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.▲工作站各功能槽的尺寸要求：台面高度880mm+10mm，前后宽度760mm+10mm，小单方槽左右长度外尺寸为500mm+10mm，大单方槽左右长度外尺寸为685mm+10mm，嵌入一体式超声波清洗槽左右长度外尺寸为780mm+10mm，小方双槽左右长度外尺寸为1000mm+10mm，大方双槽左右长度外尺寸为1315mm+10mm，因场地限制尺寸不得有偏离。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.工作站平台的台面高度与前后宽度与功能槽相同，具体尺寸可根据用户需要进行设计。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、主体材质要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.▲工作站主体功能槽及功能背板采用能耐受化学腐蚀及机械应力的改性 PMMA-ABS高分子复合材料板材制作。耐化学腐蚀：主体板材在1%NaOH溶液中浸泡48小时无可视变化，在5%H2SO4溶液中浸泡48小时无可视变化。耐受机械应力：通过拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度、压缩强度检测。提供工作站制造商送检的关于主体板材耐化学腐蚀以及主体板材、清洗槽耐受机械应力的检测报告证实产品符合性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.台面支架为优质304#不锈钢，柜门采用专业订做的PMMA面板制作，柜内设置有专用PVC储物底板，方便科室柜内存放各种物品。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、外观与结构要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.工作站功能槽、台面及功能背板外表面应光滑无死角，并且易于清洁。提供相关检测报告证实产品符合性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.功能背板一次性整体吸塑成型（含灯带及操作面板安装平面），除了与台面连接的接缝外无多余的缝隙。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.台面采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，避免流水污染柜门或室内地面。提供实物图片证实产品符合性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜/器械与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。提供实物图片证实产品符合性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.工作站清洗槽（次洗槽/洗涤槽）、浸泡槽（消毒槽）应有容量刻度标识，刻度标示的分度值应不大于2L，容量标示误差应不超过20%。提供相关检测报告证实产品符合性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四、管件、管路和阀门要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.工作站的管件、管路和阀门应符合YY/T0734.1-2009中4.11的要求，在运行过程中，功能槽、管路和相关部件均不应出现泄漏。提供工作站制造商送检的相关检测报告证实产品符合性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.▲工作站的管路管件（包括但不限于：PPR 管、PVC 管、低压气管、高压气管、下水器、水管、水气管接头）具有耐腐蚀性，浸没在消毒液（包括但不限于：过氧乙酸消毒液、邻苯二甲醛、戊二醛）中，(23士2)℃下放置480h，外观无可视变化。提供工作站制造商送检的相关检测报告证实产品符合性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.工作站各功能槽应配有水龙头，水龙头应具有过滤功能，过滤网孔径≤250μm(≥60目)。提供工作站制造商送检的相关检测报告证实产品符合性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.给水管采用优质PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 五、气源处理系统要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.气源处理系统包括中心气体处理器和灌流气压调节器。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 中心气体处理器（空气过滤减压装置）应符合以下： - a)中心气体处理器（空气过滤减压装置）能过滤直径≥0.3μm的微粒；b)具有压力显示功能，显示精确度≤0.02MPa；c)具备压力可调功能，可调范围0.05MPa～1.0MPa。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.灌流气压调节器应符合以下：a)具有压力显示功能，显示精确度≤0.02MPa；b)具备压力可调功能，可调范围0.05MPa～1.0MPa。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 六、多功能自动灌流器要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.▲为保证设备系统的稳定性，保证后续产品的升级，自动控制器软件应为制造商自主研发，提供中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.自动灌流器由两部分组成：操作面板、执行部件。操作面板为专业防水型液晶屏，触摸式控制（其工作电压为12V）安全可靠。执行部分由：高压水泵、电磁阀、供气组成。维修时只需单个更换、节约维修成本。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.自动灌流器可以全自动一次性完成四个环节的工作：脉动注液、注气、吸引、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，彻底消除工作中的误操作，使操作更加简洁、方便，更有效的保证内镜的洗消达标。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 七、酶液自动配比系统要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.为保证设备系统的稳定性，保证后续产品的升级，全自动酶洗控制器软件应为制造商自主研发，提供中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.通过分体隐藏式控制面板和电磁阀实现定时自动加液功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 八、嵌入式超声波清洗槽要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.▲为保证设备系统的稳定性，保证后续产品的升级，超声波清洗机智能控制软件应为制造商自主研发，提供中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2.超声装置应符合以下要求a)超声波功率密度；换能器发射端面单位面积的实际功率范围应0.30W/cm2~0.55W/cm2；b)超声频率39kHz；超声频率误差应在士10%范围内；c)应具有加热功能，加热温度0C~45C内可调；d)具有水位报警功能，水位低于设定值时应报警。提供相关检测报告证实产品符合性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.▲嵌入式超声波清洗槽台面及功能背板采用与其他功能槽一致的 PMMA-ABS 高分子复合材料，非碳钢或不锈钢烤漆等金属材质。超声波清洗机嵌入在清洗槽底部，与槽底在同一平面上，为工作站组成部分，产品注册证须包含超声槽，提供产品注册证佐证。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.超声发生器的最大输出功率600W，最大设定时间99h99min+5%，清洗槽容积≥18L。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 九、热风干燥枪技术要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.▲热风干燥枪防烫耐高温工程塑料材质，配耐高温弹簧，操作轻便。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.外接气源及空气过滤器和压力调节阀，内置压力表，可实时显示气压，可选配压力调节阀，建议压力范围调至0.3-0.5MPa |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.▲干燥温度：室温-100℃，温度可调，面板上设置温度和实际温度实时显示。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.壁挂式安装，设备尺寸≤260(长度)*340(宽度)*60(厚度)mm 。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.设备电源AC220V±10%， 50Hz±1，1.0kVA。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十、高压气/水枪要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.医用气/水枪（清洗喷枪：含气源和水源喷枪）应配置适宜的喷嘴，喷枪开关应灵活可靠。水源喷枪喷嘴出水／出气顺畅，无堵塞现象。提供相关检测报告证实产品符合性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.采用304#不锈钢材质制作，喷嘴采用锥型喷嘴，并配置有硅胶密封圈，能适用不同口径的内镜接口，不对内镜接口造成磨损。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十一、其他要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.使用寿命：设备主机使用期限不少于8年（提供同型号产品铭牌/标签或说明书等证明）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.售后服务：为保证产品售后服务质量，厂家在广东省深圳市必须有售后服务维修点，提供厂家出具的证明文件。 |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.精密腔镜冲洗槽1个、嵌入式一体超声槽1个、漂洗槽1个、终末漂洗槽1个、隔区缓冲平台1个； 2.精密器冲洗槽1个、异形超声波清洗机平台1个、洗涤槽1个、漂洗槽1个、终末漂洗槽1个； 3.嵌入式超声波清洗机1台； 4.功能背板2套； 5.台下支架及柜体2套； 6.高压水枪4把； 7.高压气枪4把； 8.中心气体处理器1套； 9.灌流气压调节器1套； 10.多功能自动灌流器4套； 11.酶液自动配比系统2套； 12.安全用电中心电源变电系统2套； 13.照明系统2套； 14.隔区挡板1个； 15.超声波盖1个； 16.旋转型304不锈钢水龙头5套 17.进水电磁阀1套； 18.下水电子控制阀2套； 19.热风干燥枪1套； 20.给排水管路系统8个点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  | 招标技术要求 |  |  |
| 2. | 真空超声清洗器 （15万1台） |  |  |  | - 1用途：适用于医院中心供应中心对各类复用性手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、管道、盘子、换药碗等各种管腔器械、手术器械、诊疗器械、器皿进行真空超声波预清洗，代替手工刷洗； - 2容积：≥80L/台； - ▲3采用真空超声波清洗技术；(需提供拥有相关技术的证明证书)； - ▲4采用多级变压脉冲清洗或减压沸腾清洗技术，非其他清洗技术(需提供拥有相关技术的证明证书)； - 5开门方式：自动翻盖门； - ▲6采用彩色触摸屏人机界面,智能数显实时超声波功率及频率、温度、真空度、清洗时间，有利于随时了解设备运行情况； - ▲7采用PLC控制系统，智能化信息管理系统记录每一个工作细节，工作数据可以保存3年以上，端口免费对外开放，可与信息化管理与追溯系统对接； - 8多种清洗模式可供选择，可根不同据器械的不同要求选择相应的清洗模式； - 9设备故障自动检测、报警系统，保障操作安全； - 10自动检测清洗成功与否； - 11自动添加清洗酶、自动补水； - 12具有手动预热功能，设备自动加水加热至设定温度并保持恒温，缩短流程时间； - 13一键启动，简易操作、更加方便快捷人性化； - 14真空等级：-80KPa～-92KPa； - 15加热方式：电加热，非蒸汽加热； - 16超声波频率：40KHZ,总功率：≤16KW - 17清洗数量：≥4个480*250*50mm标准清洗篮筐； - 18标准工作流程：≤8min - 19尺寸≤950*850*900±10MM长宽高 |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.主机1台 2.清洗托架1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 招标技术要求 |  |  |  |
| 3、 |  | 超声波清洗机(台式） （4万1台） |  | 1.用途：用于内镜及器械辐助清洗。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.▲为保证设备系统的稳定性，保证后续产品的升级，超声波清洗机智能控制软件应为制造商自主研发，提供中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.仪器的操作程序采用单片机软件。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.数字显工作时间、频率。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.可根据医院要求设定好温度、时间、以后可一键式操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.内胆采用304#不锈钢材质。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.降音盖采用304不锈钢板及氟橡胶密封条。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.超声发生器及控制部件采用进口部件。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.最大输出功率：300W±30W。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.工作频率：40±2kHz。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.最大设定时间：99h99min±5％。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.▲外形尺寸为：长宽高≥340mm、≥370mm、≥275mm。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.▲内腔尺寸为：长宽高≥300mm、≥240mm、≥150mm。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15.有效容量≥7.5L |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、超声波清洗机2台； 2、专用网篮2个； 3、盖子2个； 4、排水管2根； 5、进水管2根。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 4、 | 全自动多舱清洗消毒机 （185万1台） | 一、规格尺寸要求 |
|  |  | - 1.适用于医院消毒供应室对复用性手术器械、管腔器械、精密器械、外来器械、诊疗器械、器皿进行全自动多舱式预清洗、精密器械、漂洗、消毒上油及干燥； |
|  |  | 二、主体材质要求 |
|  |  | 1.▲清洗舱体≥4，好有超声腔，包含清洗，超声，消毒，漂洗，上油，干燥等功能。具备三叶旋转高性能喷淋清洗技术，喷淋臂镶嵌高压喷嘴，需提供拥有相关技术的证明证书及喷淋臂实物图片； |
|  |  | 2▲真空超声波清洗技术，需提供拥有相关技术的证明证书； |
|  |  | 3.▲多级变压脉冲或减压沸腾清洗技术，需提供拥有相关技术的证明证书； |
|  |  | 4.▲清洗架搬运系统：应具备PLC控制机械搬运装置三套，其中两套横移，一套垂直升降； |
|  |  | 5▲传送方式：采用推杆传送，保证了整个设备传送系统稳定,确保清洗篮在各仓之间精准运动（需提供相关图片证明材料或彩页说明） |
|  |  | 6.门通道：双门通道型、双门可实现互锁； |
|  |  | 7.▲开门方式：自动上开门，采用齿轮齿条传动方式，需提供拥有相关技术的证明文件及齿轮齿条传动装置实物图片； |
|  |  | 8.门玻璃：采用防爆钢化玻璃门,隔音隔热； |
|  |  | 9.清洗机内部管路连接采用不锈钢管卡箍连接，能做到拆装方便，不变形，不漏水；（需提供相关图片证明材料或彩页说明） |
|  |  | 10槽体上方有储水箱，具有快速预热水箱设计，双水箱设计；可预存及预热水，首篮后每≤12min出一批次清洗篮； |
|  |  | 11干燥温度：70～110±5℃，工作噪音≤65dB； |
|  |  | 12设备有高效过滤器，过滤精度≤0.5 um，过滤等级可达到H13级（99.99%）； |
|  |  | 13彩色触摸屏人机界面操作，智能数显实时超声波频率、管理、真空度、清洗温度、时间、上油时间、A0值、干燥温度、时间等数据； |
|  |  | 14触摸屏操作，一键启动方便快捷； |
|  |  | 15信息化数据端口无条件免费对外开放； |
|  |  | 16所有运行数据自动采集、存储、打印，可自行保存3年以上，也可使用U盘等USB存储设备将数据导出进行存储； |
|  |  | 17配置PLC远程监控系统，有利于生产厂家和使用科室随时了解设备运行情况和系统升级； |
|  |  | 18▲控制系统自动识别不同种类清洗架，根据不同的负载和负载架，自动选择相应程序，避免错误选择程序而影响清洗消毒效果； |
|  |  | 19含故障自动检测报警系统； |
|  |  | 20配置高低液位安全控制系统，液位低时自动停止加热管加热； |
|  |  | 21具备超时保护功能：进水超过设定时间、水位，自动停止进水，防止水流溢出； |
|  |  | 22▲采用低碳节能环保技术,通过采用热能交换器，可以把排放的热水能量交换到进水中，节约了消毒热水的加热时间，减小电力消耗，把消毒热水进行冷却，安全排放。（需提供相关图片证明材料或相关证明文件说明） |
|  |  | 23多种清洗模式储存，可根据清洗器械要求的不同选择相应的清洗模式； |
|  |  | 24加热方式：蒸汽加热； |
|  |  | 25标准流程：第一批次≤45分钟，连续运行时间≤12分钟/批次； |
|  |  | 26设备总耗电功率：≤25KW |
|  |  | 27超声频率：≥40KHz |
|  |  | 28超声功率：≤5KW |
|  |  | 29使用寿命≥10年/30000次循环 |
|  |  | 配置要求： 1主机1台 2器械清洗架4个 3标准清洗托盘：32个 - 4清洗外车：2辆 - 5碗盘清洗架：1个 - 6双门互锁传递窗:1个 7有管道安装资质的工程队安装管道（蒸汽管道与设备管道对接，含蒸汽管道材料的提供） |