**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 血糖试纸血酮试纸血糖仪 | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）：1．提供具有国家药监局医疗器械认证的配套仪器，并提供相对应的依据。2．反应原理：葡萄糖脱氢酶法。3．血糖测量范围≥0.6～33.3mmol/L ，检测时间：5-7秒、测试血样量：0.8-1μL、血球容积比范围：20～70%4．测试样本：成人、儿童静脉及新鲜毛细血管全血、新生儿新鲜毛细血管全血5．支持自动退条，提供一次性弹簧采血针6．达到内分泌试验要求血酮试纸(电化学法)：1. 提供具有国家药监局医疗器械认证的配套仪器，并提供相对应的依据。2. 反应原理：β-羟丁酸测试条(电化学法)3. 血酮测量范围≥0～8.0mmol/L 4. 测试样本：成人、儿童新鲜毛细血管全血 |