表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 倒置显微镜 | 1.光学系统：ICS无限远光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。 |
|  |  | 2.调焦：带扭矩调节装置,调焦行程15mm。 |
|  |  | ▲3.明场照明装置：内置透射光科勒照明器，LED长寿命冷光源，可随意更换光源；带人机学电源开关，超过15分钟不使用自动进入待机状态；通过双侧一键唤醒开关即可打开光源。 |
|  |  | 4.载物台：高抗磨损性圆角、无槽设计台面；面积200*239mm；带控制手柄，行程108*72mm。 |
|  |  | 5.双目镜筒，视场数≥20mm，倾角45度。 |
|  |  | ▲6.高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，实现35mm观察高度调节 |
|  |  | 7.瞳距48-75mm,可调 |
|  |  | 8.10倍目镜，视场数≥20mm |
|  |  | 9.两个目镜均具有屈光度校正功能 |
|  |  | 10.物镜：针对倒置显微镜应用优化的相差物镜 平场消色差相差物镜 4×， 平场消色差相差物镜 10×， 长工作距离平场消色差相差物镜 20×， 长工作距离平场消色差相差物镜 40×。 |
|  |  | 11.物镜转盘4位，一体化设计，增强光路稳定。 |
|  |  | 12.物镜转盘带人机学物镜识别设计。 |
|  |  | ▲13.聚光镜：长工作距离聚光镜：NA≥0.3或0.4，工作距离≥72mm或55mm。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、倒置显微镜主机1台；2、目镜2个；3、双目观察筒1个；4、LED光源1个；5、聚光镜1个；6、物镜4x 10x 20x 40x 1套；7、载物台1个；8、防尘罩1个；9、电源线1根 |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 2、 | 体视显微镜 | 1、复消色差变倍体，“CMO”光学系统；； |
|  |  | 2、1-8X连续变倍比，放大倍率从10倍到80倍； |
|  |  | 3、10X目镜2个，带双目屈光校准； |
|  |  | 4、▲不低于23mm视野，三目镜筒； |
|  |  | 5、20度人机优化观察视角； |
|  |  | 6、100/100分光； |
|  |  | 7、0.63X带法兰环固定C型接口； |
|  |  | 8、超平场消色差1.0X物镜； |
|  |  | 9、工作距离≥60mm； |
|  |  | 10、面积≥370*440mm； |
|  |  | 11、▲调焦立柱≥350mm，≥300mm调焦行程，带调焦安全限定装置； |
|  |  | 12、黑/白消光处理样品盘，直径≥84mm； |
|  |  | 13、外置光纤导入式LED光源； |
|  |  | 14、最大照明600lm，色温6200K； |
|  |  | 15、最小使用寿命≥50000小时（亮度70%）； |
|  |  | 16、带LCD亮度显示屏和光强自由调节旋钮； |
|  |  | 17、带安全防护传感器，意外情况自动关闭光源； |
|  |  | 18、双侧式“鹅颈”光纤，直径≥4.5mm，长度≥560mm； |
|  |  | 19、带可拆卸式聚光顶镜2个； |
|  |  | 20、带双侧照明偏光装置； |
|  |  | 21、光纤导入式环形光照明； |
|  |  | 22、带环形照明偏光装置； |
|  |  | 23、▲像素：≥830万像素，3840(H) × 2160(V)，Ultra HD (4K) |
|  |  | 24、测光方式：自动，手动，多点三种方式 |
|  |  | 25、▲图像采集速度：通过HDMI传输，在4K分辨率下，即3840×2160，速度≥30幅/秒 |
|  |  | 26、图像传输接口：HDMI、USB 3.0 Type C和Ethernet（RJ45）；HDMI接口直接连接到显示器，通过USB 3.0 Type C扩展出来的USB Hub，外接存储卡，鼠标键盘，不需要电脑主机的情况下，直接采图并存储，且图像自带正确的标尺；Ethernet通过路由共享方式，连接多台iPad或PC实现同步显示图像；USB Hub上也可扩展无线网卡，通过软件直接控制相机采图 |
|  |  | 27、芯片规格：Sony CMOS，color，7.1mm × 4.0mm，等效1/2.1英寸（对角线长度8.1mm），卷帘快门 |
|  |  | 28、白平衡：自动，手动，点触式等多种方式；信号增益：1× - 22×可调；像素大小：≥1.85μm × 1.85μm；光学接口：标准C型接口；曝光时间范围：≤0.06ms - 1s；采样深度：3 × 8位 |
|  |  | 29、摄像头自带拍摄、设置按钮，可脱离计算机工作 |
|  |  | 30、Wi-Fi兼容性：可通过USB无线网卡或路由器实现 |
|  |  | 31、光谱响应范围：≥400nm-700nm |
|  |  | 32、预览图像增强功能，如自动锐化，自动降噪，自动白平衡和HDR功能等 |
|  |  | 33、除用于图像控制外，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像。同时附带以下功能：软件自带暗室适应功能；2维图像格式转化；图像位深转化（8/12/16）；对比度调整及保存功能；标尺、长度、面积和荧光强度报告；不同通道的叠加、伪彩定义、输出功能；图像的数学运算功能：包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜，2.5D灰度地形图显示；多种图像处理算法：平滑、中值滤波、边界锐化等；AVI视频拍摄功能。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1．体视显微镜主机1台 2．变倍体1个 3．连接柱带调焦1个 4．N底座底板1个 5．三目镜座1个 6．平场复消色差1x物镜1个 7．LED冷光源1套 8．卤素灯滤色片1组 9．双支光纤1条 10．起偏器1个 11．偏光滤片组1组 12．检偏器1个 13．目镜10x/23 2个 14．防尘罩1个 15．成像系统1套 |  |  |

最终参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 3、 | 正置显微镜 | ▲1、光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离，所有光学部件（包括物镜，目镜，透镜，棱镜）均具有抗反射和抗真菌涂层。 |
|  |  | 2、同轴粗微调焦机构，调焦范围15mm，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度。 |
|  |  | ▲3、明场照明装置主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强。内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数＞95，功率10W，使用寿命＞60000小时。 |
|  |  | 4、载物台：载物台无暴露齿条，手柄松紧度可调，具有15mm的延伸长度，以确保符合人体工程学的工作位置，减轻疲劳；用于单手操作的双玻片样品夹，减少更换玻片的次数。 |
|  |  | 5、超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调。 |
|  |  | 6、10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。 |
|  |  | ▲7、5位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。 |
|  |  | 8、针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜 高级平场消色差物镜5×， 数值孔径：NA≥0.15，工作距离≥12.0mm； 高级平场消色差物镜10×，数值孔径：NA≥0.25，工作距离≥6.5mm； 高级平场消色差物镜20×，数值孔径：NA≥0.45，工作距离≥0.63mm； 高级平场消色差物镜40×，数值孔径：NA≥0.65，工作距离≥0.60mm； 高级平场消色差物镜100×，数值孔径：NA≥1.25，工作距离≥0.29mm。 |
|  |  | 9、聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。 |
|  |  | ▲10、集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态，单击任何按钮，显微镜系统立即重新启动，用户可以启用或禁用Eco模式。 |
|  |  | 11、▲机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速拍摄图像或视频。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、正置显微镜主机1台 2、双目照相观察筒1个 3、平场消色差物镜5× 1个 4、平场消色差物镜10× 1个 5、平场消色差物镜20× 1个 6、平场消色差物镜40× 1个 7、平场消色差物镜100× 1个 8、聚光镜1个 9、目镜2个 10、眼罩2个 11、色温转换片1个 12、透射光光源1个 13、电源线1个 |  |  |