深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动活细胞荧光显微成像系统 | 1.显微镜主机 |
|  |  | 1.1、必须具备明场，相差，荧光和数码成像功能，全电动控制所有显微镜部件。 |
|  |  | 1.2、采用无限远校正光学系统，主机具备电动Z轴调焦机构，内置智能型1倍和1.5倍变倍镜，显微镜状态指示灯，电动部件控制按钮。具备无线网络功能可通过平板电脑等智能设备实时控制。 |
|  |  | ▲1.3 、采用U型光路设计，机身端口分光模式≥4种：目镜100%、左端口100%、右端口100%、目镜20%/左端口80%，可电动切换。 |
|  |  | 1.4、提供LED透射光照明模块，内置复眼照明装置。 |
|  |  | 1.5、三目观察镜筒，视场数≥25mm。 |
|  |  | ▲1.6、整机视野直径 ≥25m，左右光路出光口视场直径≥25mm。 |
|  |  | 1.7 、电动聚光镜：≥7孔聚光镜转盘，长工作距离系统聚光镜，N.A. ≥0.5，工作距离≥30mm，配置明场，相差观察需要的配件。 |
|  |  | 1.8、毫秒级主动式焦点稳定装置，实时跟踪焦面，兼容全系列观察方式与物镜。使用855nm红外校正激光，提供广泛的荧光染料适应性。兼容玻璃与塑料底培养器皿；调焦方式：电动Z轴调焦，行程≥10mm，步进精度10nm;可满足长时间拍摄细胞，细胞行动轨迹，Z轴自动锁焦。 |
|  |  | 1.9 、提供电动≥6孔位物镜转换器,物镜孔后方可安装DIC棱镜。 |
|  |  | ▲1.10、物镜：（所有物镜均可配合焦点稳定系统使用） 10X平场荧光相差物镜 N.A. ≥0.30, W.D. 15.2mm, PH-1, 20X长工作距离平场荧光相差物镜 N.A. ≥0.45, W.D. 8.2-6.9mm, PH-1 40X长工作距离平场荧光相差物镜 N.A. ≥0.60, W.D. 3.6-2.8mm, PH-2 20X Lambda D 物镜 N.A. ≥0.80, W.D. 0.8 mm。 |
|  |  | 1.11、提供编码型电动XY移动载物台，电动移动范围≥114*73mm，移动速度25mm/s，步进进度±0.5um。 |
|  |  | 2.荧光照明系统 |
|  |  | 2.1、采用LED光源的荧光照明装置，右偏型常规荧光照明支架。 |
|  |  | ▲2.2、荧光光源，LED荧光照明光源，≥20000小时寿命，提供385/475/550/621四个荧光波段，直连式，可通过控制面板和软件进行控制，亮度调节范围0-100%，步进精度1%。 |
|  |  | 2.3、提供电动 ≥6孔位荧光滤色块转盘，配5组荧光滤色块： 宽带紫外荧光激发块EX 365nm/50nm分色 DM405，发射EM 445nm/50nm； 宽带蓝光荧光激发块EX 475nm/40nm分色 DM500，发射EM 530nm/50nm； Chroma 49002 ET470/40X ,BX495,EM525/50M; Chroma 39004 ET540/25X,BX660,EM700/75M; Chroma 49006 ET620/60X ,BX660,EM770/75M; |
|  |  | 3.高灵敏度高分辨率彩色数码相机 |
|  |  | ▲3.1、与显微镜同品牌≥2390万分辨率数码成像系统，原始分辨率≥6000x3984 pixels； |
|  |  | ▲3.2、芯片规格：≥35.8mm*23.8mm彩色CMOS芯片 ； |
|  |  | 3.3、像素尺寸：5.97um*5.97um； |
|  |  | 3.4 、帧数：全分辨率下9fps，≥2000*1328分辨率55fps |
|  |  | 3.5 、曝光时间：100us-120s，感光能力ISO200 |
|  |  | 3.6 、数据传输：USB3.1传输； |
|  |  | 3.7 、原厂同品牌F-mount数码接口 |
|  |  | 4. 高级图像分析软件 |
|  |  | ▲4.1、与显微镜同品牌正版软件，专用软件加密锁驱动； |
|  |  | 4.2、硬件控制：支持配套的数码相机设备； |
|  |  | 4.3、图像采集：多通道图像拍摄、物镜定标及保存校准数据； |
|  |  | 4.4、多层文档结构：使用先进的图像记录结构（注释图层、二进制图层、颜色图层），可无损保存各种图像数据，其中包括注释、测量数据、用来存储阀值结果或分类过程的二进制数据等元数据信息； |
|  |  | 4.5、大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过电动载物台拼接大面积图像。 |
|  |  | 4.6、多通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品，可自动多色荧光叠加 |
|  |  | 4.7、自动测量：提供所需的所有测量参数，例如：分类、计数、长度、半轴、面积和角度和光密度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器； |
|  |  | 4.8、目标计数：通过单个控制窗口设定阀值、形态和限制等复杂步骤，简化了测量操作并提高了易用性。设定可实时应用于测量结果； |
|  |  | 4.9、图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节； |
|  |  | 4.10、图象本地放大：独立窗口，自动放大鼠标移动区域，可以在处理宏观图象同时观测微观处理结果。 |
|  |  | ▲4.11 提供CTC/CIC自动实验及分析模块，药敏实验Ai分析模块。 |
|  |  | 5.活细胞二氧化碳培养装置： |
|  |  | 5.1、触摸屏式控制器，设置温度、CO2浓度和相对湿度。 |
|  |  | 5.2、接外购的超纯CO2气体和环境空气，具备混气功能，采用气体数字传感器调节气体浓度和流速。 |
|  |  | 5.3、适用培养容器: 35/50/60mm培养皿, 1''x3'' 载玻片, 1''x2''腔室盖玻片/载玻片 (1/2/4/8孔板), 多孔板 (6/12/24/48/96孔板)，可以根据具体实验选择并能未来升级。 |
|  |  | 5.4、样品温度可控范围: 室温以上3℃到60℃，温度精度：+-0.1℃，具有温度反馈功能和自校准程序，更精准地控制培养温度。 |
|  |  | 5.5、采用外置水瓶加湿，具有湿度传感器，可以调控培养箱湿度。可控相对湿度分辨率1%，湿度范围37℃工作温度时为 51-95%。 |
|  |  | 5.6、CO2浓度可控范围: 0-20%，气体浓度精度：+-0.1%。 |
|  |  | 5.7、触摸屏设置实验温度、CO2浓度和相对湿度，并可实时监控培养温度、CO2浓度和相对湿度，可以外接USB存储，记录实验温度数据。 |
|  |  | 5.8、培养装置外应配有密闭罩，以减少实验室环境波动对于培养装置造成的影响。 |
|  |  | 6．细胞分选装置 |
|  |  | ▲6.1、全血一步上样分离，无需任何前处理，无标记分离多种肿瘤细胞，包括可分离循环肿瘤细胞（CTC）、融合细胞（或杂合细胞）等多种细胞亚群，有公开发表的SCI文章支持。 |
|  |  | ▲6.2、采用微流控芯片设计，集成式确定性侧向位移（DLD）结构原理，用物理学方式对不同尺寸的细胞进行精确分选富集，分离得到的细胞活性高，便于后续研究分析。 |
|  |  | 6.3、不依赖抗体、磁珠等生化吸附方式，最大程度保持分离后肿瘤细胞活性。 |
|  |  | 6.4、分离速度≥1ml/8min，5ml血液样本整个分离过程≤40min。 |
|  |  | ▲6.5、分离后肿瘤细胞活性 >95%。 |
|  |  | ▲6.6、可分离循环肿瘤细胞（CTC）、循环肿瘤细胞团、融合细胞等多种细胞亚群。 |
|  |  | 6.7、上样量范围宽 ：2-10mL。 |
|  |  | 6.8、肿瘤细胞捕获效率 >95%。 |
|  |  | 6.9、红细胞去除率 100%。 |
|  |  | 6.10、白细胞去除率 >99.99%。 |
|  |  | 备注：带▲的技术参数（需提供佐证材料，如检测报告或官网公开彩页复印件，并明确标清对应条款，不提供、不清楚或不详细的作为负偏离处理） |
|  |  | 6.11、分离获得的肿瘤细胞处于悬液状态，可用于单细胞测序、细胞培养、PCR扩增等多种下游分析。 |
| 配置清单 - 研究级全电动倒置荧光显微镜显微镜主机1台 - 目镜 2 个 - 物镜 4 支 - 电动载物台 1 个 - 电动荧光转盘 1 个 - 电动物镜转盘 1 个 - LED荧光光源 1 个 - 4色荧光滤色组 1 个 10.2300万像素相机 1 套 11.高级分析软件 1 套 12.二氧化碳培养装置 1 个 13.细胞分选装置 1 台 |  |  |