深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 小型台式高速冷冻离心机 | ▲1、主机最大离心容量：≥24×1.5/2.0ml，10×5.0ml锥形离心管，96 × 0.2 mL 单管/12 × 8 排管； |
|  |  | 2、温控范围：-10 °C 至 40 °C； |
|  |  | 3、离心机盖设计确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静； |
|  |  | 4、噪音水平：≤54 dB(A)； |
|  |  | ▲5、具有冷凝水槽，防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀； |
|  |  | ▲6、具有气密性转子盖，转子气密性经由第三方测试并认证，并可高温高压灭菌； |
|  |  | ▲7、快速预冷功能，从室温（21 °C）降至 4 °C ≤8 分钟； |
|  |  | 8、具有单独的瞬时离心按键，且一按即启动，无需长按； |
|  |  | 9、即使在最高转速也可保持 4 °C； |
|  |  | ▲10、从零加速至最高转速的时间≤15 秒，从最高转速降速至零的时间≤15 秒； |
|  |  | 11、角转子采用铝合金材质。 |
|  |  | 12、具有定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果； |
|  |  | 备注：带▲的技术参数（需提供佐证材料，如检测报告或官网公开彩页复印件，并明确标清对应条款，不提供、不清楚或不详细的作为负偏离处理） |
| 配置清单 1、离心机主机1台 2、24×1.5/2.0ml铝合金角转头一个， 3、气密性转子盖1个。 |  |  |

| 2 | 大型台式高速冷冻离心机 | ▲1.主机水平转子最大容量：≥4×750 mL；固定角转的转子孔角度为45度，能使样本聚集于离心管底部； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.转速精准度≤10rpm； |
|  |  | 3.转子和附件可高温高压灭菌 (121 ℃, 20 分钟) ，保护操作人员安全； |
|  |  | 4.具有定速计时功能，达到预定转速后开始计时； |
|  |  | ▲5.软加速档数≥10档；软减速档数≥10档； |
|  |  | 6.单独的瞬时离心按键，方便操作； |
|  |  | 7.噪音水平：≤59 dB(A)（角转子），≤56 dB(A)（水平转子）； |
|  |  | ▲8.内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀； |
|  |  | 9.快速锁定转子盖，可快速、可靠地锁紧或打开转子盖； |
|  |  | ▲10.工作板转子，最大承载高度≥89 mm； |
|  |  | ▲11.具有自动待机功能，超过8小时无使用后自动关机； |
|  |  | 12.具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全； |
|  |  | 13.铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品； |
|  |  | ▲14.具有气密性转子盖，转子气密性经由第三方机构测试并认证，可高温高压灭菌； |
|  |  | ▲15.具有5 ml 锥形离心管固定角转，离心力≥20,900g |
|  |  | ▲16.操作面板采用全按键设计。 |
|  |  | 备注：带▲的技术参数（需提供佐证材料，如检测报告或官网公开彩页复印件，并明确标清对应条款，不提供、不清楚或不详细的作为负偏离处理） |
| 配置清单： - 离心机主机1台 - 4*250ml水平转子1个（包含4个吊桶） 3、15ml离心管适配器4个，50ml离心管适配器4个。 |  |  |