深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | 1.荧光检测通道完全开放，荧光通道数：≥ 6色激发光通道,≥6色检测光通道。 |
|  |  | ▲2. 主机内置≥4种可选半导体控温PCR模块底座，可选96孔模块、快速96孔模块、384孔模块和微流体芯片模块。 |
|  |  | ▲3. 具备升级微流体芯片检测能力，单个样本可以实现最多≥48重检测。 |
|  |  | ▲4. 主机采用高强度卤灯，用户可自行更换模块96、384孔模块，无需校正。 |
|  |  | 5.主机内置触摸屏电脑： 不低于LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏具有一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。 |
|  |  | ▲6.温控模块最高升降温速率：≥6.4°C/秒。 |
|  |  | ▲7.温度范围： 4°C–100°C，PCR实验结束后保存：可降温至4℃保存。 |
|  |  | 8.采用CCD检测器96孔同步成像，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。 |
|  |  | 9.远程监控（最多可监测15台机器，并控制其中4台机器）和Email通知。 |
|  |  | 10.软件有Rox荧光校正功能，支持Rox荧光自动校正误差。 |
|  |  | 11.运行时间：快速模式30分钟内完成96孔板40个循环反应。 |
|  |  | 12.可分辨起始拷贝数200与300的样本（0.5倍差异）；可实现单拷贝起始模板的区分，在单重反应中可检测低至1.5倍目标数量差异。 |
|  |  | 13.安装时已校准染料： FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Fluorescein, SYPRO® Orange，VIC®, JOE™, TET™, HEX™，TAMRA™, NED™, BODIPY® TMR-X，Texas Red®， LIZ™，Alexa Fluor®, Joda-4。 |
|  |  | 14.软件支持应用：标准曲线的绝对定量、相对标准曲线、比较Ct值的相对定量、融解曲线分析、存在/不存在 、基于或非基于实时扩增的基因分型 、荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂、荧光定量PCR的microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂、荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂。 |
|  |  | 15.正版PrimerExpress 引物探针软件，可用于PCR引 物，巢式PCR,多重PCR引物，RT-PCR引物的设计和自动测试。 |
|  |  | 16.基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。 |
|  |  | 17.支持自动化机械臂，自动进样装置带有反应板放置架，可提供自动化的反应板进样能力。 |
|  |  | 18.拷贝数分析软件，含CopyCaller分析软件、SNP分析软件有，含AutoCaller分析软件。 |
|  |  | 19.软件具有光学多组分算法分析方法。 |
|  |  | 备注：带▲的技术参数（需提供佐证材料，如检测报告或官网公开彩页复印件，并明确标清对应条款，不提供、不清楚或不详细的作为负偏离处理） |
| 配置清单 1、主机一台 2、定量软件一套 3、引物设计软件一套 4、原厂预装系统电脑一台 5、安装试剂包一套 6、原厂验证试剂包一套 7、96孔模块 1个 |  |  |