深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程可视化气道管理系统 | 一，图像处理工作站技术要求： ▲1：采用智能主控芯片，可通过有线或无线模式无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 2：采用不小于13吋的广角高亮的触摸屏显示及操作。固定支架可调节观察角度，提手方便临床使用及携带。 3：显示器内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在显示器上直接阅读、回放；可通过HDMI接口，连接具有HDMI接收功能的监视器输出本图像处理工作站显示信号 ，方便科研、教学。 ▲4：显示器内置操病例管理系统，支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频报告，查看、编辑、预览、打印病历报告以及病历报告检索。 ▲5：可通过接入WIFI和4G网络实现添加好友、分享视频/图像文件、预约会诊（语音预约、语音留言预约、表单预约）等功能。 6：具有前置摄像头，前置摄像头可移动，进行场景拍摄。 7：可实现设备、场景等多画面显示。 8：内置锂电池，容量不低于5000mAh，具有电量管理功能。 9：显示器具有可调节角度的支架，方便临床使用及携带。 10：可外接鼠标键盘等外围设备，方便医生使用。 ▲11：可一键联系厂家，做使用培训支持及保修。 二，主机技术要求： ▲1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 2:采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。 3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 ▲4：屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。 5：可通过HDMI外接显示器，实现同屏实时显示传输。 ▲6：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 7：可通过USB实现数据导出，方便科研、教学。 ▲8：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 ▲9：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 10：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。 11：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。 12：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。 13、可通过有线及无线模式外接图像处理工作站，实现同屏实时显示传输。 三，麻醉视频喉镜手柄4.5、3.5技术规格要求： ▲1：采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥90°（DFOV 120°），空间分辨率≥10.101p/mm。 ▲2：采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。 ▲3：插入部外径≤4.5mm，内置吸引通道直径≥2.0mm,长度≥600mm；插入部外径≤3.5mm，内置吸引通道直径≥1.2mm,长度≥600mm。 4：软管前端可弯曲角度支持定制，向上≥180°，向下≥150°。 ▲5：照明采用LED灯，亮度≥400LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。 6：成像距离范围不小于3～50mm。 7：具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。 8：可选配插入部旋转功能,左右各旋转120°。 9、图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。 10：一键拍照、录像功能。 11、与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，节省临床抢救时间。12：吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒。13：支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。 - 麻醉视频喉镜手柄2.0技术规格要求： 1.CMOS成像系统：进口镜头，镜头一体化成像；2.成像技术：采用数字电子成像技术，视角≥90°。 电子成像传导无衰减，视角大使内镜观察范围大，成像清晰无畸变不失真 ；▲3.景深：3-50mm；4.成像调节：具有自动白平衡功能 自动调节，减少误操作，光源温度热平衡技术，自动防雾 防灼伤，减少气道组织损伤； 5.双路光源：进口LED双光源 使用寿命长，光照均匀，双路光源保证了照明的同轴性 ；6.光源亮度 亮度≥200lUx；7.软管手柄插入部外径≤2.2mm,软镜长度≥780mm；8.软管前端：不能通过扳机弯曲，形状可自动复原； ▲9.软管材质：采用超滑材质，无需润滑，有更好的通过性； 10.物理性能： 具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒，结实耐用，不易损坏，可整体浸泡消毒符合院感要求； ▲11.可以选配无线传输功能模块。方便医生操作、教学、同屏显示示教功能；无线连接，提高科室空间利用率； 五：窥视叶片手柄（视频可视喉镜）技术规格要求： ▲1：像素不低于100万。 ▲2：同一支主机可满足新生儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。 3：视频喉镜主机配备智能即时防雾功能。 4：光源光照度≥800lux，观察景深≥5-100mm。 ▲5：视频喉镜主机可同时适配一次性喉镜片，型号分别为：成人大号、成人镜片、儿童镜片、新生儿镜片。 6：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。 7：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。 六： 硬管手柄 1：采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，空间分辨率≥10.10lp/mm。 ▲2：硬管直径≤2.2mm，长度≥280mm。 ▲3：硬管采用记忆金属材料，前端部分可任意塑型，利于困难气道处理。 4：硬管具有高度弹性，利于插管并减少病人损伤。 ▲5：管芯塑型后60°以上受热即可在3秒钟内自动复原。 6：配备给氧通道，可在插管的同时给氧。 7：成像距离范围不小于3～50mm。 ▲8：可采用多种消毒、灭菌方式，比如浸泡、低温等离子、环氧乙烷等。 9：可以升级配置无线传输功能模块，用于WIFI连接大屏幕显示器。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1、便携箱 4个 2、显示器 1台 3、WIFI头 1个 4、带接头数据线 1条 5、主机 4台 6、叶片手柄 2把 7、窥视叶片 8片 8、软管手柄 3把 9、硬镜手柄 1把 10、消毒密封塞 4个 11、钳道橡皮塞 2个 12、吸引按钮 2个 13、电源适配器 5个 14、数据线 4根 15、使用说明书 7本 16、测漏器 2个 17、清洗刷 2根 18、软镜冲洗软管组件 2根 19、合格证、产品质保卡、装箱清单 7份 20、台车 1台 |  |  |